Измерение плотности жидкостей

Плотность характеризует качество и однородность вещества. Измерение плотности требуется проводить для контроля работы и управления целым рядом аппаратов , например, выпарных установок, абсорберов ,дистиляционных и ректификационных аппаратов и т.д.

Плотность жидкостей зависит от температуры. Принято измерять ее при 20оС. Единица плотности в системе СИ -кг/м3. Плотность при нормальной  температуре (r20) подсчитывается по формуле:

r20 = rt {1- b (20 - t)}   , где

rt -плотность при рабочей температуре, b - средний коэффициент объемного теплового расширения.

Наибольшее распространение получили плотномеры: весовые, поплавковые , гидростатические, радиоизотопные.

Весовые плотномеры

Плотность определяется непрерывно по изменению массы постоянного объема контролируемой жидкости. Схема прибора изображена на рисунке:

1- петлеобразная трубка , по которой прокачивается контролируемая жидкость, 2 -преобразователь усилия в унифицированный пневматический сигнал, 3 -гибкое соединение трубки с подводящим трубопроводом.

Масса (вес) трубки 1 зависит от плотности протекающей жидкости. Вес трубки измеряется с помощью преобразователя  усилие-унифицированный сигнал 2.Прибор измеряет плотность при фактической температуре.

Достоинстом прибора является независимость показаний от свойств среды( поверхностного натяжения, вязкости,наличия твердых частиц) и от параметров среды (скорости потока, давления).

Недостатком является измерение фактической , а не приведенной плотности.

Выпускаютя плотномеры на пределы от 500 до 2500 кг/м3. Основная погрешность ±2%.

Поплавковые плотномеры

Плотномеры изготавливаются двух типов: с плавающим поплавком и с полностью погруженным поплавком. В первом случае мерой плотности служит глубина погружения поплавка определенной формы и постоянного веса ( ареометры постоянного веса). Во втором случае глубина погружения поплавка остается постоянной , а изменяется действующая на него выталкивающая сила , пропорциональная плотности (ареометры постоянного объема).Схемы плотномеров приведены на рисунках:

Рис.а                                                  Рис.б

1-поплавок, 2-поплавковая камера ,3 -отражательные пластины, 4-преобразователь усилие-унифицированный сигнал (пневматический).

Отражательные пластины предохраняют поплавок от действия завихрений.

Для плотномера ,изображенного на рис.б жидкость подается по кольцевому распределителю в поплавковую камеру и отводится по патрубку в трубопровод. Такая конструкция устраняет воздействие потока на поплавок. Для устранения влияния на показания прибора изменения температуры жидкости , поплавок делается переменного объема. При изменении температуры жидкости объем поплавка изменяется за счет расширения заполняющей поплавок жидкости.Это достигается включением в конструкцию поплавка сильфонов (см. рис.):

Достоинством плотномера является измерение приведенной плотности контролируемой жидкости.

Гидростатические (пьезометрические ) плотномеры

Принцип действия основан на  зависимости гидростатического давления  от плотности жидкости :     Р =Нrg.   r-плотность жидкости.

В качестве примера таких плотномеров можно рассмотреть дифференциальный двухжидкостной пьезометрический плотномер:

Через сосуд 1 непрерывно протекает исследуемая жидкость. Сосуд 2 постоянного уровня заполнен эталонной жидкостью. Прохождение газа через дополнительную трубку и слой жидкости высотой h2 исключает влияние колебания уровня в сосуде 1. Перепад давления , измеряемый дифманометром ДМ равен:

DР = h1rg - (h0r0 + h2r)g = (hr - h0r0 )g .

Разновидностью гидростатических плотномеров являются пружинные датчики плотности. В них изменение плотности среды вызывает упругую деформацию упругих элементов, помещенных в контролируемую жидкость.Пределы измерения плотности : 500-2500 кг/м3.

Радиоизотопные плотномеры

Измерение плотности основано на определении изменений в интенсивности гамма-излучения после прохождения его через измеряемую среду.

Ix=I0e−mxρ  , где

m-массовый коэффициент ослабления интенсивности излучения, х- толщина среды, r- плотность среды. Ix ,Io -интенсивности прошедшего и исходного излучений.

В качестве источников гамма-излучения применяют радиоактивные изотопы  кобальта 60Со и цезия  137Сs.

Достоинство радиоизотопных плотномеров состоит в бесконтактном способе измерения плотности. Такие плотномеры целесообразно применять в тех случаях , когда исследуемое вещество находится под высоким давлением, имеет высокую температуру, вязкое , агрессивное.

Суммарная толщина стенок просвечиваемого объема не должна превышать 25 мм  (по стали).

Плотномеры строятся по компенсационным схемам:

1- источник излучения , 2- приемник излучения, 3-формирующие блоки, 4-усилитель , 5-компенсационный клин.

Измерение вязкости

Вязкостью называется свойство жидкостей или газов , характеризующее их сопротивляемость скольжению или сдвигу.

Вязкость представляет собой величину , определяющую качество и состав таких продуктов как искусственное волокно, смолы, растворы каучука ,краски и т.д.

При сдвиге двух слоев жидкости при установившемся течении возникает тангенциальная сила , которая согласно закону Ньютона определяется соотношением:

F=msdvdn       , где

F- сила сдвига, m -динамическая вязкость, s -площадь внутреннего трения,  dv/dn- градиент скорости движения по толщине движущегося слоя ( скорость сдвига) , v -скорость течения слоя , n - толщина движущегося слоя.

Если   m не зависит от dv/dn , то жидкости называются ньютоновскими , все остальные относятся к группе "неньютоновских".

За единицу динамической вязкости принимается вязкость потока жидкости , в которой линейная скорость под воздействием давления сдвига в 1 Н/м2 имеет градиент 1 м/с на 1м расстояния , перпендикулярного к плоскости сдвига. Эта единица имеет размерность Нс/м2 =Па с (Паскаль-секунда).

На практике часто пользуются кинематической вязкостью , которая равна:                       g = m /r     ( м2 /с).

Для измерения вязкости применяются вискозиметры : истечения, падающего тела , крутящего момента , вибрационные (ультразвуковые).

Вискозиметры истечения (капиллярные)

Действие вискозиметров истечения основано на использовани закона истечения жидкости из капиллярных трубок.	Для ламинарного движения ньютоновской жидкости через капилляр справедливо кравнение Пуазейля:

m=æpr4QLDP    , где

r- радиус капилляра, Q-количество жидкости , вытекающей из капилляра, L-длина капилляра , DР -перепад давления на капилляре , К числовой коэффициент , зависящий от принятой размерности. При постоянных К, r, Q, L получим:                      m= К1DР.

Упрощенная схема капиллярного вискозиметра представлена на рисунке:

1 -редуктор,  2- шестеренчатый насос, 3 -капилляр, 4- масляный термостат , м-двигатель ДМ-дифманометр.

Длина и диаметр капиллярной трубки выбирается в зависимости от желаемых пределов измерения вязкости. Погрешность измерения (2-5)%.

Вискозиметр с падающим телом

В случае падения строго сферического тела в однородной жидкости при ламинарном движении ее относительно тела (шарика) справедлив закон Стокса , по которому динамическая вязкость равна:

m=(ρ1−ρ2)gr2v   ,  где

r1 -плотность материала шарика, r2 -плотность жидкости,  v- скорость равномерного движения шарика , к- числовой коэффициент.

Схема вискозиметра с падающим телом представлена на рисунке:

1-шестеренчатый насос, 2- двигатель , 3- блок управления, 4-секундомер,5 и 8 -датчики положения шарика, 6 -шарик, 7 -мерная трубка, 9 -ограничительная сетка.

Подъем шарика 6 производится потоком жидкости , создаваемого насосом 1. В момент касания верхней ограничительной сетки 9 шариком по сигналу датчика положения 5 блок управления 3 выключает насос и включает секундомер 4. Шарик начинает падать в неподвижной среде. Измерение вязкости сводится к измерению интервала времени t , в течение которого шарик проходит путь ,равный L. В момент касания шариком нижней сетки по сигналу датчика 8 блок управления включает насос и выключает секундомер. Далее процесс работы прибора циклически повторяется. В результате  динамическая вязкость равна :

m =к t .

Пределы измерения изменяются подбором размеров шарика и выбором расстояния между ограничительными сетками (L).

Ротационные вискозиметры

Действие ротационных вискозиметров основано на измерении крутящего момента , передаваемого жидкостью , который пропорционален вязкости жидкости:

М= к m w ,  где

к-постоянная прибора , w -угловая скорость.

Ротационные вискозиметры различаются по форме вращающегося тела и способу измерения крутящего момента. В качестве вращающегося тела применяют пластины , лопасти , цилиндры ,сферы и т.д.

Крутящий момент определяют по : силе тока , потребляемого двигателем; по углу поворота упругой подвески; по величине уравновешивающего момента. Примером последнего может служить вискозиметр с двумя цилиндрами:

1 и 2 -внешний и внутренний цилиндры, 3-груз,создающий противодействующий момент, 4- двигатель.

Наружный цилиндр вращается с равномерной скоростью , а внутренний удерживается в неподвижном состоянии грузом 3. Постоянные величины ротационных вискозиметров определяются либо аналитически , либо экспериментально по эталонным жидкостям. Диапазон измерений от 0.01 до 1000 Па с.

Вибрационные вискозиметры

Действие вибрационного вискозиметра основано на изменении амплитуды свободных колебаний тела в зависимости от вязкости жидкости. Чаще всего используют колебания ультразвуковой частоты 23-28 кГц. Тогда вибрационные вискозиметры называют ультразвуковыми.

Существуют приборы , в  которых колебания  тела возбуждаются пьезоэлектрическим вибратором , однако точность их невелика. Большее распространение получили вискозиметры с вибратором из магнитострикционного материала (пластина из ферромагнитного материала меняет свои размеры в зависимости от напряженности магнитного поля).

Схема вискозиметра приведена на рисунке . В катушку от генератора подается импульс тока длительностью 20 мкс, в результате чего в пластине возникают ультразвуковые колебания. Частота их определяется геометрией пластины , а амплитуда затухания -вязкостью контролируемой жидкости.

1-вибратор (пластина) , 2- обмотка , 3- защитная гильза.

При колебании пластины 1, благодаря обратному магнитострикционному эффекту в катушке 2 наводится  ЭДС. Она обеспечивает запирание генератора ГЕН до момента окончания затухания пластины. Затухание фиксируется детектором ДЕТ. Мерой интенсивности затухания колебаний является величина интервалов времени между последовательными возбуждениями генератора.

Измерительный прибор ИП , градуированный в единицах вязкости , измеряет среднюю величину интервалов импульсов. Погрешность ±1%. Диапазон измерения  0.0001-100 Па с.

Измерение влажности

Влажность воздуха является одним из основных технологических факторов кондиционирующих , сушильных и холодильных установок.

Для автоматического определения влажности газов чаще всего используются психрометрический метод и метод точки росы.

Для определения влажности твердых тел применяют косвенные методы, позволяющие определить влажность путем измерения функционально связанной с ней физической величины. Наибольшее распространение получили  кондуктометрический метод и метод диэлектрической проницаемости.

Психрометрический метод

Основан на измерении температуры двумя одинаковыми термометрами, из которых один "сухой" , а другой "мокрый", вседствие того что его резервуар непрерывно смачивается водой. Разность показаний термометров (психрометрическая разность температур) зависит от влажности. Связь между относительной влажностью и психрометрической разностью температур выражается формулой:

j=ò−À(tc−t)ò             , где

Рв-упругость паров, насыщающих испытуемую среду при температуре влажного термометра,   Рс - упругость паров, насыщающих испытуемую среду при температуре сухого термометра. А- психрометрический коэффициент , зависящий от конструкции психрометра , скорости обдувания влажного термометра газом и давления газа. С увеличением скорости газа А быстро убывает и при скоростях более 3 м/с остается практически постоянным. Поэтому в промышленных психрометрах скорость газового потока устанавливается не менее 3-4 м/с.

В преобразователях электрических психрометров для определения температур обычно применяются термометры сопротивления, которые включаются в мостовые схемы.

Схема автоматического психрометра:

Метод точки росы

Метод заключается в определении температуры , до которой необходимо охладить ( при постоянном давлении) газ для того , чтобы довести его до состояния насыщения ( точки росы).

Зная точку росы (температуру точки росы) и температуру исследуемого газа легко определить его относительную влажность:

j=100òtpPt   , где

Ptp   и  Рt -давление насыщенного пара при температуре точки росы и  температуре измерения.

Схема влагомера , реализующего метод "точки росы".

1-осветительная лампа , 2-термопара,  3-измерительный прибор, 4-нагреватель, 5- зеркало , 6- фотоэлемент, 7-радиатор, К- реле.

Температура зеркала поддерживается  около температуры точки росы в результате нагрева и охлаждения радиатора. Если температура зеркала выше точки росы ,то его отражательная способность велика и на выходе фотоэлемента формируется сигнал ,который усиливается усилителем.Реле К срабатывает и размыкает свой нормально замкнутый контакт К. Нагреватель отключается и начинается процесс охлаждения зеркала. Когда достигается точка росы ,отражательная способность зеркала падает вследствие его запотевания . Сигнал с выхода фотоэлемента резко уменьшается и реле К отключается. Начинается процесс увеличения температуры зеркала. Температура зеркала измеряется прибором , шкала которого градуируется в процентах относительной влажности.

Контроль влажности твердых тел

Для характеристики содержания влаги в твердых материалах пользуются влагосодержанием и влажностью.

Влагосодержание (U) -отношение массы влаги (М) ,содержащейся в теле , к массе абсолютно сухого тела (Мо).

U= M / Mo

Влажность (W)- отношение массы влаги М , содержащейся в теле , к массе влажного материала М1:

W =М /М1 = М / (М+Мо).

Для автоматического контроля влажности наиболее широко применяют емкостный и кондуктометрический методы.

Емкостные  влагомеры

Емкостной метод основан на использовании зависимости между влажностью вещества и его диэлектрической проницаемостью e. Поскольку   e  воды равна 81 , а для большинства твердых веществ в сухом состоянии e =2-10 , то даже незначительнное изменение влажности вещества заметно влияет на его диэлектрическую проницаемость.

Конструкция датчика влагомера зависит от свойств вещества , влажность которого определяется.  Блок-схема прибора включает датчик Д, преобразователь П и вторичный прибор ВП.

Изменение влажности преобразуется датчиком в изменение емкости, которое преобразователем преобразуется в изменение выходного напряжения , измеряемое вторичным прибором.

Датчики работают на частотах от 50 Гц до нескольких десятков мегагерц. Выбирая частоты измерения , необходимо учитывать частотную зависимость вещества.

Кондуктометрический метод

В сухом виде твердые вещества обычно являются диэлектриками с удельным объемным сопротивлением   rv =1010 Ом см    и выше. В результате увлажнения они становятся проводниками , причем их электрическое сопротивление резко снижается до    rv =10-2 Ом см  . Зависимость сопротивления от влажности выражается показательной функцией вида :                    R=AWn            , где

А -постоянная , зависящая от материала, W -влажность материала в процентах по массе сухого вещества,  n-зависит от структуры и природы материала ( величина n колеблется широких пределах)

Основная область применения кондуктометрического метода ограничена участком кривой от 2% до 30% влажности. Для измерения электрического сопротивления используют мостовые схемы.