Измерительные   преобразователи   и   приборы

Измерить какую-либо величину - значит сравнить ее с другой однородной величиной ( называемой мерой) ,принятой за единицу.

Измерения делятся на : прямые , косвенные , совокупные.

Прямыми измерениями называются такие , при которых значение измеряемой величины определяется непосредственным сравнением ее с мерами или показаниями измерительных приборов ,градуированных в выбранных единицах измерений.

Основными методами прямых измерений являются: непосредственного определения ,компенсационный (нулевой) , дифференциальный.

Методом непосредственного определения значение измеряемой величины прямо преобразуется в выходную величину прибора.

Компенсационный метод состоит в уравновешивании неизвестной измеряемой величины известной. Значение измеряемой величины находится после достижения равновесия по значению уравновешивающей величины. Момент равновесия фиксируется устройством , называемым нуль-индикатором. Компенсационный метод более точен ,чем метод непосредственного определения.

Дифференциальный метод заключается в том , что прибором определяется разность между измеряемой и некоторой известной (образцовой) величиной , после чего измеряемая величина находится путем алгебраического сложения.

Существенный признак прямого измерения - результат выражается в тех же единицах , что и измеряемая величина.

Косвенными  измерениями  измеряемая величина определяется не непосредственно , а на основании данных прямых измерений величин , связанных с искомой величиной определенным соотношением (R=U/I).

При совокупных измерениях числовые значения измеряемой величины определяются путем решения ряда уравнений , полученных из совокупности прямых измерений одной или нескольких однородных величин.

Измерительным прибором называется устройство , служащее для прямого или косвенного сравнения измеряемой величины с единицей измерения , при этом измерительная информация вырабатывается в форме , доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Средство измерения , вырабатывающее сигнал в форме , удобной для передачи , дальнейшего преобразования . обработки или хранения , но не позволяющее наблюдателю осуществить непосредственное восприятие , называют измерительным преобразователем.

Часто используют понятие первичный измерительный преобразователь , имея ввиду тот , к которому подведена измеряемая величина , т.е. первый в измерительной цепи и  передающий измерительный преобразователь , т.е. тот , который предназначен для дистанционной передачи сигнала измерительной информации.

По форме выхода все измерительные устройства (приборы и преобразователи) делятся на аналоговые и  цифровые.

В аналоговых измерительных устройствах выходом является непрерывная по значению выходная величина. Обычно это перемещение указателя по шкале прибора или пера по диаграммной бумаге регистрирующего устройства для измерительных приборов. Для выходной величины измерительных преобразователей это:

1.электрический сигнал:

постоянный ток ,мА              : 0-5,     0-20,        0-100,

напряжение пост. тока,мВ   :  0-20 ,0-50 ,0-100 ,0-1000, 0-10000,

напряжение перемен. тока ,В :    0.5 - 0 - 0.5,  1.0 -0 -1.0, 0-2.0.

2.пневматический сигнал:

давлени газа ,МПа       :       0.02 - 0.1.

3.частотный сигнал:

частота  колебаний ,кГц :       0-8 ,    4-8,   0-100.

В цифровых измерительных устройствах измеряемая величина представляется в дискретной форме ,выраженной кодом (например 8421). К достоинствам данных устройств относятся:

1.высокая точность,

2.высокое быстродействие,

3.отсутствие погрешностей .связанных с субъективным отсчетом

показаний,

4.удобная форма выходного сигнала ( код) для использования в         измерительно-информационных системах.

Кроме терминов измерительный прибор ,измерительный преобразователь часто используется термин вторичное измерительное устройство (вторичный прибор). Это средство измерений , предназначено для работы в комплекте с измерительными приборами , а также с некоторыми видами первичных и промежуточных преобразователей. Один и тот же вторичный прибор можно использовать для измерения различных параметров ( разница лишь в градуировке шкалы).

Характеристики   измерительных   устройств

Измерительные устройства характеризуются  чувствительностью  , погрешностью,   вариацией (сходимостью).

Чувствительность измерительного прибора характеризуется отношением линейного (DN) или углового перемещения (`Dj) указателя к изменению измеряемой величины (DQ) ,вызвавшему это перемещение. Величина обратная чувствительности называется ценой деления шкалы прибора.

Линейная чувствительность  :            S = DN / DQ

Угловая    чувствительность  :            S = Dj / DQ

Порогом чувствительности называется наименьшее изменение значения измеряемой величины, способное вызвать малейшее изменение показания измерительного прибора.

Погрешность измерительного прибора является разностью между показанием прибора и истинным значением измеряемой величины.

Так как величину истинного значения измеряемой величины установить нельзя , используется так называемое действительное значение , полученное с помощью образцового прибора.

В зависимости от единицы измерения различают абсолютные , относительные и приведенные погрешности.

Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой величины и находится как разность:

g = Ап -Ад , где  Ап -показания прибора, Ад -действительное значение.

Относительная  погрешность определяется отношением вида:

b =( g / Ад ) 100%  » (g / Ап )100%

Под приведенной погрешностью понимают отношение абсолютной погрешности прибора к нормирующему значению  N  ,выраженное в процентах:

bпр =( g / N )100%   ,

где  N - нормирующее значение ,которое может быть принято равным верхнему пределу измерений , диапазону измерений , длине шкалы.

В технике применяются приборы , с помощью которых проводятся измерения лишь с определенной заранее заданной точностью - допустимой основной погрешностью. Величины допустимых основных погрешностей , соответствующие нормальным условиям работы приборов ,устанавливаются стандартами и выражаются в относительных величинах.

По величине допустимой основной погрешности измерительные приборы подразделяются на классы точности. Условное обозначение класса точности соответствует наибольшей основной допустимой абсолютной погрешности отнесенной к диапазону шкалы и выраженной в процентах. Класс точности обычно обозначается на  шкале прибора. Классы точности установлены от         0.005     -   6.0      .

Для технических приборов отведены классы:

0.2  , 0.5  , 1.0  , 1.5  , 2.5  , 4.0  , 6.0

Если прибор работает в условиях , отличных от нормальных , то возникает дополнительная погрешность ,увеличивающая общую погрешность прибора. К дополнительным погрешностям относятся: температурная , установочная и т.п. (За нормальную температуру окружающего воздуха принимают 20оС , за нормальное атмосферное давление 101.325 кПа.)

При выборе измерительного прибора ( преобразователя) для измерения конкретного технологического параметра необходимо обращать внимание не только на его класс точности , но и на  диапазон измерения. При одном и том же классе точности прибор с меньшим диапазоном измерения дает меньшую абсолютную и , следовательно, относительную погрешность измерения , чем прибор с большим диапазоном.

Погрешность сложной измерительной цепи.

Точно установить связь между результирующей погрешностью сложной измерительной цепи и погрешностями составляющих ее преобразователей весьма затруднительно , а порой невозможно. Можно лишь оценить границы значений приведенной погрешности сложной цепи.

Если считать , что погрешности всех  преобразователей измерительной цепи одного знака , то результирующая погрешность цепи будет равна их сумме. В этом случае погрешность сложной цепи окажется максимальной:

bмакс = b1 +b2 + ...+bn

Более реальная оценка получается , если считать погрешности всех преобразователей случайными и вызванными независимыми между собой факторами. В этом случае приведенная погрешность будет меньше и находится как:

bск =Ö  b12 +b22 +...+ bn2        ,        где bск -

среднеквадратическая погрешность.

Вариацией технических измерительных приборов называется полученная экспериментально наибольшая разность между показаниями прибора при поверке для прямого и обратного хода , при одном и том же действительном значении измеряемой величины в одинаковых условиях измерения.

Вариация (Е) выражается в процентах от максимального значения шкалы прибора и должна быть меньше основной допустимой погрешности прибора.

Е = (DN / Nмакс  - Nмин ) 100% ,

где DN максимальная разность показаний прибора, Nмакс  и Nмин -верхнее и нижнее предельные значения шкалы прибора.

Государственная система приборов

В настоящее время при разработке измерительных устройств , регуляторов и других средств автоматизации предусматривается их стандартизация в рамках Государственной системы приборов и средств автоматизации (ГСП).

Изделия ГСП строятся на основе базовых конструкций с унифицированными:  структурами ,  сигналами,  источниками питания  , конструктивными параметрами  .

Это позволяет иметь:

1.общую технологическую базу для призводства изделий,

2.обеспечивает их взаимокомплектуемость,взаимозаменяемость,

3.высокую точность ,надежность изделий.

По роду энергии , используемой для передачи информации и команд управления , в ГСП имеются три ветви:

1. Электрическая - устройства которой обеспечивают большую дальность и емкость каналов передачи информации, обладают высокой точностью и быстродействием.

2.Пневматическая - устройства которой обеспечивают безопасность работы в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах.

3. Гидравлическая - устройства которой обеспечивают точные перемещения исполнительных устройств и большие перестановочные усилия.

В отдельных видах изделий ГСП могут быть использованы и другие виды энергии носителей сигналов (акустическая , оптическая , механическая). В ГСП входят также устройства , работающие без использования вспомогательной энергии ( приборы и регуляторы прямого действия).

По функциональному признаку технические средства автоматизации , входящие в ГСП, подразделяются на следующие группы:

1. Средства получения информации о состоянии объекта управления.

2.Средства преобразования , обработки , хранения информации и формирования команд управления.

3.Устройства для использования командной информации с целью воздействия на технологический процесс.

4.Средства преобразования информации для передачи по каналам связи.

Преобразователи   информации

Преобразователи информации с унифицированными выходными сигналами выполняются по схемам с силовой компенсацией и по схеме компенсации перемещений.

Электрический унифицированный измерительный преобразователь

Схема преобразователя представлена на рис.

1              9                             8                                     3       4

F                                           2

10          5

s       n                              7                                    ~U

6

I   (0-5 мА)

1,2 - рычаги, 3-сердечник  дифференциально-трансформаторного индикатора, 4 -ярмо дифференциально-трансформаторного индикатора,5 ,6- магнито-электрический силовой механизм ( 5- магнит, 6- катушка), 7- усилитель, 8- пружина, 9 -ролик, 10 -измерительный блок.

Измеряемая величина ,преобразованная в усилие в измерительном блоке 10 , воздействуя на рычажную систему приводит к незначительному перемещению сердечника дифференциально-трансформаторного индикатора. Последний преобразует это перемещение в управляющий сигнал переменного тока, поступающий на вход электронного усилителя 7. На выходе усилителя сигнал постоянного тока поступает в катушку силового механизма и одновременно в последовательно соединенную с ней линию дистанционной передачи.Дальность передачи сигнала -до 10 км.

Пневматический унифицированный измерительный преобразователь

В пневматических преобразователях основным элементом является преобразователь типа "сопло-заслонка".

2          1         3       4         Р, МПа

0.1

Ро                     Р1

М                     Х              0.01

0.02                    0.08   Х ,мм

1 -сопло ,2 и 3 - постоянный и переменный дроссели , 4 - заслонка , М -манометр.  Если изменять зазор Х между соплом и заслонкой то давление воздуха  Р1    будет также меняться ,как показано на графике. Для получения линейной зависимости давления от перемещения заслонки используют схемы с обратной связью.

Преобразователь ,выполненный по схеме с силовой компенсацией.

Fос

2           4                        5                         7

F

1                         3                                                       8              Р пит

6

Рвых

1 -измерительный блок (чувствительный элемент ,преобразующий измеряемую величину в усилие F), 2,3- рычаги , 4-ролик , 5 пружина, 6 сильфон обратной связи ,7- узел "сопло-заслонка", 8 -пневматический усилитель.

Измеряемая величина преобразуется чувствительным элементом в усилие F. Изменение его величины вызывает незначительное перемещение рычажной системы и положения заслонки относительно сопла. Усиленный пневматический сигнал с выхода усилителя 8 подается в сильфон отрицательной обратной связи 6 и в выходную линию преобразователя. Усилие  Fос развиваемое сильфоном обратной связи уравновешивает измеряемое. Выходной сигнал представлен унифицированным пневматическим сигналом Рвых= 0.02-0.1 МПа. Дальность передачи сигнала не превышает 300 м.

Электропневматический  преобразователь

Служит для связи устройств электрической и пневматической ветвей ГСП , т.е. преобразования электрического сигнала ( ток 0-5 мА) в давление сжатого воздуха  (Р = 0.02-0.1 МПа.).

Схема преобразователя представлена на рис.

I (0-5 мА

2           4                          5                       7

1                                        3                                                         8                 Рпит

6

1-магнито-силовой

механизм

Рвых

Частотный (струнный ) преобразователь

Из частотных преобразователей наибольшее распространение получили струнные. Частотный преобразователь представляет собой электрически изолированную струну ( металлическую) , расположенную между полюсными наконечниками постоянного магнита. Измеряемая величина преобразуется в измерительном блоке в пропорциональное усилие F ,воспринимаемое рычагом и связанной с ним струной. Если по струне пропускать переменный ток , то вследствии взаимодействия тока с магнитным полем постоянного магнита возникают поперечные колебания струны. Частота этих колебаний зависит от натяжения струны.

1          2                       3

F

ПП

N       S                        4                      f

fo=12lFρs    (1)

l-длина струны, r- плотность материала струны, s -поперечное сечение.

1 -рычаг , 2 - струна , 3 -пружина ,4 -усилитель.

Частота поперечных колебаний струны преобразуется усилителем в частоту переменного тока. Собственная частота поперечных колебаний струны  fo определяется зависимостью вида (1).

Дифференциально-трансформаторный преобразователь

Этот тип преобразователя (разновидность трансформаторного преобразователя) служит для преобразования линейного перемещения во взаимную индуктивность. Состоит из двух одинаковых трансформаторов с общим каркасом и плунжером. Первичные обмотки обоих трансформаторов включены согласно ( начало с концом ), вторичные обмотки включены встречно. Под действием напряжения питания Uпит  во вторичных обмотках наводится ЭДС, т.к. обмотки включены встречно , то суммарная ЭДС на выходе равна их разности .Соответственно взаимная индуктивность преобразователя равна разности взаимоиндуктивностей составляющих ее трансформаторов.

Конструкция                 Электрическая схема           Статическая

характеристика

1                                                                 М,    мГ

w2                            U,  В

2              w1                          U

~Uп                                                     о                    L

w1                   w2

3

1(w1) -перивичные обмотки трансформаторов, 2 (w2)-вторичные обмотки трансформаторов , 3- плунжер.

Изменение взаимной индуктивности составляет 0-10 Мг, перемещение плунжера - 0-5 мм, изменение напряжения на выходе U = 1 -0- 1 В.

Выходной сигнал преобразователя в виде взаимоиндуктивности можно получить ,только  включив его в мост переменного тока. При включении не по мостовой схеме выходной сигнал сильно зависит от колебаний питающего напряжения , что является недостатком данной схемы включения.        Мостовая схема включения

1

е1                                                                                     е3                       УС

ШК

е2                                     ~Uп                                    е4

РД

ролик

L                                                                                                 2

кулачок

1 - преобразователь ,связанный с первичным преобразователем (датчиком), 2 - вторичный прибор дифференциально-трансформаторной системы   ( типа КСД).

При перемещении плунжера перобразователя 1 формируется разность ЭДС , равная   Dе1  = е1  - е2 , которая подается на вход усилителя УС. Усиленный сигнал поступает на реверсивный двигатель РД ,который вращает кулачок и перемещает стрелку относительно шкалы прибора. При вращении кулачка начинает перемещаться плунжер преобразователя вторичного прибора. Возникающая разность ЭДС

Dе2 = е3 - е4  компенсирует   Dе1, так как на вход усилителя поступает разность    Dе = Dе1  - D е2 .  В процессе компенсации плунжер преобразователя вторичного прибора займет такое же положение как и плунжер  первого  преобразователя. Поэтому такие преобразователи называют преобразователями , выполненными по схеме компенсации перемещений.

Дальность передачи сигнала составляет 300 м, а при допущении  дополнительной погрешности в 1% может быть увеличена до 1500 м.

Ферро-динамический преобразователь

Ферро-динамический преобразователь предназначен для преобразования углового перемещения во взаимную индуктивность.

~U

1     2

ШК

j

Е1                                 Е2

3                                                            УС            РД          4

1 -ярмо(магнитопровод) , 2 - рамка, 3 -ферро-динамический преобразователь , 4- вторичный прибор ферро-динамической системы.

Входным сигналом преобразователя является угол поворота  j рамки , выходным -величина ЭДС, наводимая в рамке ,под действием питающего напряжения,подаваемого в обмотку возбуждения. Величина ЭДС пропорциональна углу поворота рамки : Е=кj.

Рамки первичного преобразователя и вторичного прибора включены встречно, поэтому на вход усилителя УС подается разность DЕ =Е1 -Е2.

Если положение рамок одинаково то система находится в равновесии, при повороте рамки первичного преобразователя появляется сигнал на входе усилителя .Усиленный сигнал включает реверсивный двигатель,который перемещает стрелку относительно шкалы прибора ,а также поворачивает рамку преобразователя вторичного прибора. Система приходит в новое положение равновесия , когда рамки преобразователей займут одинаковое положение.

Статическая характеристика

М,   Гн                               Дальность передачи информации

до 300 м.

В качестве первичного прибора

200                          200      j            для вторичного, имеющего ферро-

динамический преобразователь,

может использоваться и дифферен-

циально-трансформаторный

преобразователь.

Преобразователь ЭДС термопары в ток.

В преобразователе используется метод статической компенсации. Для преобразования ЭДС термопары в ток применяют нормирующие преобразователи. Преобразователь состоит из усилителя 1 с выпрямителем , блока линеаризации 2 , неуравновешенной мостовой схемы 3. Последняя служит для компенсации температуры холодных спаев термопары 4. Выходным сигналом преобразователя является ток , входным - ЭДС термопары.

Uк                                                                          I ,мА

DU

3                   1

4          Е                                                    Rн

Uос

2

Т,оС

Блок линеаризации служит для преобразования выходного тока в напряжение обратной связи  Uос. Характеристика блока выбирается такой , чтобы скомпенсировать нелинейность характеристики термопары.

Вся измерительная цепь представляет собой статическую следящую систему , которая характеризуется тем , что в установившемся режиме имеет место статическая ошибка , т. е.  DU  не равно нулю.

DU  = ( E ±  UK ) -  UOC

Однако глубину обратной связи  (параметры обратной связи) выбирают настолько большой , чтобы статической ошибкой можно было пренебречь. Тогда выходной сигнал (обратного преобразователя-блока линеаризации , т.е. Uос ) можно считать равным измеряемому (Ет±Uк) , а .следовательно ,      величина тока пропорциональна имеряемой температуре.

Преобразователь электрического сопротивления в ток.

Входным сигналом является величина электрического сопротивления ( в частности, термометра сопротивления) , выходным -ток.

ПП

DU                       I               I

1                           2

Uм                                       Rн

R

Uос             3

Т,оС

1 -неуравновешенный мост ,2 -усилитель, 3 - блок линеаризации.

Uм -выходной сигнал неуравновешенной мостовой схемы,     DU=Uм-Uос .

Преобразователь аналогичен преобразователю сигнала термопары в ток. Характеристика блока линеаризации выбирается такой , чтобы скомпенсировать нелинейность статических характеристик неуравновешенного моста и термометра сопротивления , Таким образом достигается линейная зависимость выходного тока от измеряемой температуры.

Преобразователь напряжения переменного тока в постоянный

Данный преобоазователь (НП-П3, П-ДТ) используется для преобразования сигнала дифференциально-трансформаторного преобразователя в ток. При такой схеме включения дифференциально-трансформаторного преобразователя перемещение его плунжера преобразуется в напряжение переменного тока. При этом для исключения погрешности от нестабильности источника питания необходимо применять стабилизаторы питающего напряжения.

Линейность зависимости выходного тока от параметра , измеряемого дифференциально-трансформаторным преобразователем ,достигается настройкой характеристики блока линеаризации.

Схема преобразователя

I

DU                     I

2                           3

ДТП                      Uм

Rн

Uос          4

параметр

1         Uстаб.

1- источник  питания , 2 - выпрямитель , 3 -усилитель , 4 -блок линеаризации.

Характеристики  нормирующих  преобразователей

| Показатели | Ш71 | Ш72 | Ш705 | Ш73 | Ш704 | Ш707 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазонизменения выходной величины | В,0-10 мА,0-5 | 0-10 0-5 | 0-10 0-5 4-20 | 0-10 0-5 | 0-10 0-5 4-20 | 0-10 0-5 4-20 |
| Типы первичных преобразователей | ТСП ТСМ | ТХА ТХК ТПП ТПР ТВР | ТХА ТХК ТПП ТВР ТПР | резисто- ры 120 150 300 Ом | резисто- ры 120 150 300 Ом | ТСП |
| Быстродействие,С | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| Основная погрешность,% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |

Примечание. Для преобразователя НП-П3.

Выход : 0-5, 4-20  мА

Тип первичных преобразователей : ДМ,МЭД  и др.

быстродействие ,С     : 3.0

Основная погрешность .%  :   1.5

Аналого-цифровые преобразователи

В настоящее время получили широкое распространение следующие методы аналого-цифрового преобразования:

1. последовательного счета,

2. поразрядного уравновешивания,

3. двойного интегрирования,

4. с преобразованием в частоту.

АЦП  последовательного счета

опрос

Uвх                                      U

Г           СЧ               ЦАП                К                                 Uос

Uос                      Uвх

И      :      РЕГ  :     N                                             t

N

Tп

Т

Г -генератор тактовых импульсов,СЧ -счетчик импульсов,ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь, К - компаратор, И- схема И, РЕГ - выходной регистр, N - цифровой эквивалент (код) входного сигнала  (Uвх). Тп -время преобразования, Т -время такта работы преобразователя.

Время преобразования переменное и зависит от величины аналогового сигнала.

Такт работы всего устройства постоянен и равен  Т=То2n  , где То -период следования импульсов генератора тактовых  импульсов, n -разрядность счетчика и собственно АЦП.

Выход -цифровой эквивалент       N = K Uвх..

Достоинством преобразователя является простота структуры , недостатком- малое быстродействие при большой разрядности.

Импульсы от генератора Г поступают на вход счетчика СЧ ,содержимое  которого преобразуется цифро-аналоговым преобразователем в напряжение , которое сравнивается с входным компаратором К. В момент сравнения напряжений компаратор опрашивает вентили  И и содержимое счетчика передается в выходной регистр РЕГ. На выходе регистра формируется цифровой эквивалент (код N) входного напряжения.

АЦП  поразрядного  уравновешивания

Структурная схема АЦП представлена на рис.

старт

Г             РГ.                   И             РГ.                       ЦАП

Сдв.                                Вых.       :

:                             :

переполненение

И

Uвх                                                                                                      И       РГ.

К                                                              кода

Uос                                                                  :                   :    N

И

С момента поступления сигнала "старт" генератор Г тактовых импульсов перемещает единичный сигнал на регистре сдвига РГ.Сдв. , с регистра сдвига через схемы И единица записывается в регистр выхода РГ.Вых. , если Uвх>Uцап. Если  Uвх < Uцап , то в соответствующий разряд регистра выхода записывается ноль, таким образом формируется цифровой код ,который по сигналу "переполнение" заносится в регистр кода (РГ.кода).Этот код и является цифровым эквивалентом входного сигнала. Код на выходе АЦП формируется, начиная со старшего разряда.

Время такта АЦП    Т= То n -значительно меньше такта преобразователя последовательного счета.

Uос                                                              такты   код

0   0 0 0 0

1   1 0 0 0

Uвх      2   1 0 0 0

3   1 0 1 0

4   1 0 1 0

Uцап          1   1 0 0 0

2   1 0 0 0

3   1 0 1 0

4   1 0 1 0

1  2  3   4  1  2  3  4  1  2  3   4  ,такты      преобразование выполнено

АЦП двойного  интегрирования

В этом преобразователе используется метод предварительного преобразования напряжения во временной интервал , а затем измерения временного интервала. Преобразователь " напряжение -временной интервал" строится на основе интегратора , т.к. при постоянном входном напряжении выходное напряжение интегратора является линейной функцией времени:

U=1RC0tUdt=1RCUt

C

" запись в РГ"

+ Uвх       К                R    УС            Сх.

- Uэт                                                                                 Ср.                        СЧ   :    РГ    :

Г                     :             :  N

УУ                            "переполнение"

пуск

На первом этапе преобразования на вход интегратора через входной коммутатор К подается входной сигнал Uвх и в течение фиксированного интервала времени Т1 реализуется первое интегрирование, в результате которого на выходе интегратора устанавливается напряжение пропорциональное  Uвх..

U                                                            На втором этапе на вход ин-

тегратора подключается эта-

лонное напряжение (- Uэт),

Uвх1                        Uвх1>Uвх2     знак которого противополо-

Uвх2                                                  жен знаку  Uвх. Напряжение на

выходе интегратора изменяет-

ся до нуля в течение времени

Т2 = Uвх Т1 / Uэт

0                                                     t   При достижении на выходе ин-

T1               T2                                  тегратора нулевого значения

по сигналу схемы сравнения

N                         Сх.Ср. содержимое счетчика

СЧ переписывается в выходной регистр РГ.  Цифровой эквивалент:  N = T2 /To= Uвх T1 / Uэт To.

АЦП с преобразованием в частоту

В этом АЦП используется метод измерения частоты следования импульсов , основанный на заполнении счетчика импульсов в течение фиксированного времени То.

"сброс"

КЛ

С

R

Uвх                                    УС                 Сх.      f

Ср              И          СЧ          код.

То

Uпорог.

УУ

U

Uвх1               Uвх2

Uпорог.

t

импульсы

t

Т1

Т2

Частота следования импульсов    f = 1/T.  При  Uвх1 >Uвх2      f1>f2.

При достижении напряжения на выходе интегратора значения равного пороговому на выходе схемы сравнения формируется импульсный сигнал ,который вызывает замыкание ключа КЛ ,что приводит к обнулению интегратора . Затем цикл заряда интегратора повторяется. В результате на выходе схемы сравнения формируется импульсная последовательность с частотой f.

1              9                             8                                     3       4

F                                           2

10          5

s       n                              7                                    ~U

6

I   (0-5 мА)

2          1         3       4         Р, МПа

0.1

Ро                     Р1

М                     Х              0.01

0.02                    0.08   Х ,мм

Fос

2           4                        5                         7

F

1                         3                                                       8              Р пит

6

Рвых

I (0-5 мА

2           4                          5                       7

1                                        3                                                         8                 Рпит

6

1-магнито-силовой

механизм

Рвых

1          2                       3

F

ПП

N       S                        4                      f

fo=12lFρs    (1)

1

е1                                                                                     е3                       УС

ШК

е2                                     ~Uп                                    е4

РД

ролик

L                                                                                                 2

кулачок

~U

1     2

ШК

j

Е1                                 Е2

3                                                            УС            РД          4

Uк                                                                          I ,ма

DU

3                   1

4          Е                                                    Rн

Uос

2

Т,оС

ПП

DU                       I               I

1                           2

Uм                                       Rн

R

Uос             3

Т,оС

I

DU                     I

2                           3

ДТП                      Uм

Rн

Uос          4

параметр

1         Uстаб.

опрос

Uвх                                      U

Г           СЧ               ЦАП                К                                 Uос

Uос                      Uвх

И      :      РЕГ  :     N                                             t

N

Tп

Т

старт

Г             РГ.                   И             РГ.                       ЦАП

Сдв.                                Вых.       :

:                             :

переполненение

И

Uвх                                                                                                      И       РГ.

К                                                              кода

Uос                                                                  :                   :    N

И

C

" запись в РГ"

+ Uвх       К                R    УС            Сх.

- Uэт                                                                                 Ср.                        СЧ   :    РГ    :

Г                     :             :  N

УУ                            "переполнение"

пуск