Газовый анализ

Газовый анали возможен , если компонент , концентрация которого в смеси определяется , отличается от остальных компонентов по крайней мере одним свойством.

Методы газового анализа можно разделить на три класса: химические  , физико-химические  ,физические.

Химический анализ основан на поглощении определяемого компонента каким-либо веществом , вступающим в химическое соединение с данным компонентом ( избирательное поглощение).

Физико-химический метод базируется на различных химических реакциях , сопровождающихся тем или иным физическим явлением ( например, выделением тепла).

Физические методы основаны на определении какого-либо физического свойства компонента смеси , отличающегося от этого же свойства других компонентов.

Наиболее распространены  химические  , термокондуктометрические  , магнитные  , оптические  газоанализаторы. Химические анализаторы выполняются в виде переносных лабораторных неавтоматических приборов для периодических измерений.

Термокондуктометрический газоанализатор

Принцип действия основан на изменении теплопроводности газовой смеси в зависимости  от концентрации измеряемого компонента.	Измерительная часть газоанализатора -неуравновешенный мост. Плечи моста представляют собой чувствительные элементы из платины (платиновые нити) ,которые одновременно служат для нагрева и как термометры сопротивления. Чувствительные элементы расположены в ячейках ,две из которых продуваются анализируемым газом , а две другие заполнены газовой смесью определенного состава.

Термокондуктометрические газоанализаторы могут использоваться для анализа таких газов как : водород , двуокись азота, сероводород, метан,сернистый ангидрид ,углекислый газ и т.д.

Для исключения погрешности ,вызванной колебаниями температуры окружающей среды, нестабильностью напряжения питания , применяют компенсационные измерительные схемы , в состав которых входят два неуравновешенных моста. Один из них является рабочим , а другой сравнительным. Все измерительные ячейки выполняются в одном общем металлическом блоке ,что устраняет влияние изменения температуры окружающей среды . Мосты питаются от общего источника напряжения ,что устраняет погрешность от нестабильности напряжения питания.

Схема термокондуктометрического газоанализатора :

В ячейках 2,3,6,7 находится газовая среда соответствующая началу шкалы анализатора , а в ячейках 5,8 сравнительного моста -концу шкалы.

При концентрации измеряемого компонента ,отличной от начала шкалы прибора, появляется напряжение  разбаланса на измерительной диагонали рабочего моста А. Это напряжение сравнивается (компенсируется ) с падением напряжения на участке реоходра Rр, включенного в измерительную диагональ сравнительного моста Б. Если сравниваемые напряжения не равны , то на входе усилителя УС появляется сигнал ,который усиливается и включает реверсивный двигатель РД, перемещающий движок реохорда (а заодно и стрелку прибора относительно шкалы) до восстановления равновесия измерительной схемы.

Магнитный газоанализатор

Магнитный газоанализатор применяется для измерения концентрации кислорода в газовых смесях. Действие его основано на различии магнитных свойств кислорода и других газов. Кислород является паромагнитным газом и притягивается магнитом.

Непосредственно измерить магнитную восприимчивость газа трудно , т.к. ее абсолютная величина очень мала. Поэтому для измерений применяется метод термомагнитной конвекции, в котором используется способность кислорода быстро терять парамагнитные свойства при нагревании.

Термомагнитной конвекцией называется движение содержащего кислород газа под действием магнитного и температурного полей. Один из вариантов измерительной ячейки приведен на рисунке:

Анализируемая газовая смесь подается на вход ячейки. Если  в газовой смеси имеются молекулы кислорода ,то они под действием магнитного поля постоянного магнита затягиваются в измерительную камеру , в которой находится чуствительный элемент-платиновая проволочка (термометр сопротивления). Поскольку платиновая проволочка нагрета , проходящим по ней током , то молекулы кислорода нагреваются и теряют свои магнитные свойства.Нагретые молекулы кислорода выталкиваются из камеры холодными , поступающими из газовой смеси. Таким образом чувствительный элемент омывается потоком кислорода. Температура чувствительного элемента , а ,следовательно, и сопротивление будет зависеть от концентрации кислорода в анализируемом газе.Чувствительный элемент включается в мостовую измерительную схему. Газоанализатор строится по компенсационной схеме.

А-сравнительный , Б- рабочий мосты. Через ячейки сравнительного моста продувается эталонная газовая смесь (в частности -воздух).

Газоанализатор инфракрасного поглощения

Принцип действия основан на явлении поглощения газом инфракрасной радиации. Предназначен для измерения концентрации газов и паров веществ , молекулы которых состоят из двух и более различных атомов или ионов.

В качестве приемников-преобразователей интенсивности инфракрасного излучения применяются оптико-акустические преобразователи , действие которых основано на свойстве газов поглощать инфракрасную радиацию. При поглощении газом квантов радиации его давление возрастает , вследствие увеличения его температуры.Преобразование изменения давления газа в электрический сигнал осуществляется конденсаторным или электродинамическим микрофонами.Газоанализатор строится по компенсационной схеме.

1-нихромовые излучатели (t=700-8000C) , 2 -двигатель, 3 -обтюратор,прерывающий одновременно поток излучения в рабочем и сравнительном каналах (частота f=5-6Гц). 4,5-сравнительная и рабочая кюветы, 6-оптический клин, ,7-дифференциальный оптико-акустический преобразователь,8-конденсаторный микрофон.

Кювета 4 заполнена эталонной газовой смесью , а через кювету 5 прокачивают анализируемый газ. Камеры преобразователя заполнены определяемым компонентом анализируемой смеси.

В кюветах 4 и 5 происходит частичное поглощение излучения всеми компонентами в соответствии с их концентрацией и коэффициентами поглощения. В преобразователе 7 полностью поглощается та часть спектра излучения , которая соответствует максимуму поглощения определяемого компонента , т.е. зависит от концентрации этого компонента в соответствующей кювете. Поэтому перепад давления между камерами зависит от концентрации определяемого компонента. Перепад давления преобразуется в электрический сигнал конденсаторным микрофоном 8. После усиления усилителем УС сигнал подается на реверсивный двигательРД, который перемещает оптический клин 6. По перемещению клина судят о концентрации измеряемого компонента.

Для измерения концентраций галогенов, паров органических жидкостей и металлов (например, ртути) применяют газоанализаторы ультрафиолетового поглощения, которые строятся также по компенсационным схемам.

Измерение концентрации жидкостей

При измерении концентрации жидкостей наибольшее распростраение получили методы:

кондуктометрический , основанный на измерении электропроводности , зависящей от концентрации	,

оптический ,основанный на законах поглощения и отражения светового потока,

электрометрический,основанный на измерении разности потенциалов специальных электродов , погруженных в контролируемую среду.

Кондуктометрические приборы

Зависимость между удельной электропроводностью раствора , природой растворенного вещества и его концентрацией определяется законом Кольрауша:

s = a h (v к  + vа)	  ,где

s -удельная электропроводность  (См/м), a-степень диссоциации (отношение числа диссоциированных молекул к общему их числу в растворе), h -мольная концентрация растворенного вещества (г-экв.см3),

vк,vа- соответственно подвижности ионов ( катионов и анионов в электрическом поле при градиенте напряжения , равном единице , 1 В/с м.

Зависимость s от  h  для сильных электролитов видна из графика, приведенного на рисунке. Нетрудно заметить , что эта зависимость имеет экстремум. Поэтому измерение концентрации надо проводить либо на восходящей , либо на нисходящей ветви графика для получения однозначной зависимости электропроводности от концентрации.

Электропроводность сильно зависит от температуры. Повышение температуры на один градус приводит к увеличению электропроводности ~ на 2 %, что надо учитывать введением соответствующих поправок.

Для уменьшения влияния электролиза и связанного с ним явления поляризации электродоа следует применить переменный ток.

В зависимости от способа взаимодействия с измеряемой средой кондуктометрические концентратомеры подразделяются на электродные и безэлектродные.

Электродные кондуктомеры

Чувствительным элементом их является электродная ячейка, состоящая из двух электродов , размещенных на определенном расстоянии.

~u            Электродная ячейка характеризуется сопротивлением:

R=1slS

S                    Для измерения величины электрического сопротивле-

ния используют мостовые схемы.

l

Электродная ячейка включается в плечо уравновешенного моста переменного тока. Конденсатор С устраняет сдвиг фаз между напряжением питания и напряжением небаланса.

Для уменьшения температурного коэффициента измерительной ячейки она шунтируется сопротивлением Rш , выполненным из манганина. В результате общий температурный коэффициент параллельной ветви R ш,,Rх

становится значительно меньшим и может быть скомпенсирован температурным коэффициентом термометра сопротивления Rt.

Кондуктометры с двухэлектродной измерительной ячейкой имеют относительно низкую точность. Основной источник их погрешности -поляризация электродов. Этого недостатка лишены кондуктометры с четырехэлектродной измерительной ячейкой.

В этом случае ток протекает между электродами 1 и 4 . Величина его определяется сопротивлением R1, благодаря его большой величине. С помощью электродов 2 и 3  , которые выполняют функции потенциометрических , измеряется падение напряжения в растворе:

U23 = I Rяч  ,   где   Rяч =Кяч / s .

Константа ячейки Кяч зависит от расстояния между электродами 2 и 3  и их размеров.

Измерение U23 осуществляется компенсационным методом .В момент равновесия U23 и Uab ток в цепи электродов 2 и 3 отсутствует и они не поляризуются. Компенсация температурных погрешностей измерения осуществляется металлическим термометром сопротивления Rt , находящимся в контролируемом растворе.

Общий недостаток электродных кондуктометров- гальванический контакт электрода с раствором. В результате электроды подвергаются коррозии и появляются погрешности измерений.

Безэлектродные кондуктометры

Особенность этих приборов-отсутствие гальванического контакта электродов с контролируемой средой. Безэлектродная кондуктометрия в зависимости от частоты переменного тока бывает низкочастотной (до 1000Гц) и высокочастотной (свыше 1000 Гц).

Низкочастотный кондуктометр

Основы низкочастотной кондуктометрии рассмотрим на примере схемы:

Труба 1 из диэлектрика образует замкнутый жидкостной виток , заполненный непрерывно протекающим раствором. Снаружи на трубу намотаны обмотки двух трасформаторов Тр1 и Тр2 -соответственно возбуждающего и измерительного. Сила тока индуктируемого в витке , зависит от его сопротивления. Протекая по витку , ток во вторичной обмотке Тр2 индуктирует ЭДС (Е) , которая пропорциональна концентрации. ЭДС измеряется компенсационным методом , для чего вводят дополнительную компенсационную обмотку wк.. Для компенсации температурной погрешности  в одно из плеч моста устанавливается термозависимое сопротивление Rt.

Подобного типа кондуктометры используются для измерения концентраций при проводимости раствора в пределах 1- 10-6 См/см.

Высокочастотная  кондуктометрия

Высокочастотный метод измерения концентрации применяется для жидкостей , имеющих очень низкую электропроводность. В качестве датчиков в таких кондуктометрах применяются конденсаторные и индуктивные ячейки.

Оптические  приборы

Оптические методы контроля концентрации жидкостей выгодно отличаются своей универсальностью , высокой чувствительностью , бесконтактностью измерений. Среди них можно выделить : колориметрический  и  рефрактометрический  методы.

Колориметры

Колориметрический метод основан на зависимости поглощения светового потока , проходящего через контролируемый раствор , от его окраски , являющейся функцией концентрации.

Зависимость между интенсивностями падающего и прошедшего через раствор монохроматических световых потоков определяется законом Ламберта-Бугера-Бера:

Ix=Io10−exc      lgIoIx=exc   , где

х - толщина камеры,  е- молярный коэффициент гашения , который показывает , какая часть потока поглощается раствором толщиной 1 см, с -концентрация раствора, lg(Io/Ix)=D -оптическая плотность поглощающего вещества.

Оптическая плотность и концентрация связаны линейной зависимостью , что особенно характерно для разбавленных растворов. Поскольку для регистрации интенсивности светового потока , прошедшего через раствор , применяются фотоэлементы , то приборы с такими приемниками получили название фотоколориметров.

Фотоколориметр

Автоматические фотоколориметры обычно работают по дифференциальной схеме, причем схемы приборов могут быть построены с одновременным или поочередным сравнением световых потоков в рабочем и сравнительном каналах. Второй вариант схемы представлен на рисунке:

1- зеркало ,2-светофильтр, 3-обтюратор, 4-конденсор, 5 и 10 -сравнительная и рабочая кюветы ,6- оптический клин, 7-источник света, 8- двигатель, 9-фотоэлемент, ус-усилитель, м -реверсивный двигатель, шк- шкала.

Обтюратор 3 вращается с постояной скоростью двигателем 8 и прерывает верхний и нижний световые потоки. Если потоки не равны по интенсивности , то на выходе усилителя появляется переменная составляющая , пропорциональная напряжению небаланса.

Достоинством данного варианта схемы прибора является независимость показаний прибора от характеристик фотоэлементов.

Рефрактометры-

В рефрактометрическом методе используется зависимость показателя преломления контролируемого раствора от его концентрации. Для растворов одной природы , но различной концентрации справедлива зависимость:

=ýnx−nýný−np       , где

Сх, Сэ - концентрация контролируемого и эталонного растворов, nx , nэ- показатели преломления растворов , nр -показатель преломления растворителя.

Наиболее распространенными методами определения показателя преломления являются  спектрометрический  и  метод полного внутреннего отражения.

Спектрометрический метод реализует рефрактометр с дифференциальной кюветой. Метод основан на определении коэффициента преломления по углу наименьшего отклонения светового луча в стеклянных призмах , заполненных контролируемым раствором, при этом используются специальные призмы -кюветы дифференциального типа.

1-источник света, 2-конденсорная линза, 3-диафрагма, 4-кювета, 5-компенсационная пластина, 6-блок фотоэлементов.

При равенстве n1  и n2 луч света проходит через камеры кюветы без отклонения. Конструкция кюветы обеспечивает автоматическую температурную компенсацию , т.к. сравнительный и анализируемый растворы имеют практически одинаковую температуру.

При равенстве n1  и n2 в блоке фотоэлементов оба фотоэлемента 1 и2, включенных встречно , освещаются одинаково и сигнал на усилитель отсутствует .При n1  ¹ n2  фотоэлементы освещаются неравномерно , появляется сигнал небаланса и реверсивный двигатель через систему передач поворачивает компенсационную пластину до тех пор , пока равенство освещенностей фотоэлементов  не восстанавливается. При этом угол поворота пластины и связанной с ней отсчетной системой пропорционален изменению концентрации контролируемого раствора.

Рефрактометр с использованием метода полного внутреннего отражения

Принцип действия рефрактометра основан на явлении полного внутреннего отражения.

При переходе луча из среды с большим показателем преломления (n1) в среду с меньшим  показателем преломления (n2) может наступить явление полного внутреннего отражения , если угол падения луча больше предельного (aп), при котором угол преломления b=90о. Угол отражения в этом случае определяется отношением показателей преломления сред.

Схема рефрактометра имеет вид:

Л-источник света, П -стеклянная призма с сферическими боковыми поверхностями, ФЭ- фотоэлемент.

Луч света ,попадая на очерченный по радиусу участок поверхности призмы , проходит через призму , причем угол падения на граничную поверхность соприкосновения призмы с контролируемым раствором больше предельного, поэтому луч полностью отражается. Угол отражения контролируется фотоэлектрической следящей системой. При отклонении луча появляется выходной сигнал фотоприемника и реверсивный двигатель РД перемещает его к границе раздела света и тени.

Достоинством таких приборов является возможность контролировать концентрации непрозрачных сред, например, нефепродуктов.

Потенциометрический метод измерения концентраций

Потенциометрические методы основаны на определении концентрации ионов путем измерения ЭДС , возникающей на определенных индикаторных электродах.

В технологическом контроле наиболее часто используется измерение активности водородных ионов [аH+] по значению рН. Растворы с рН<7 являются кислыми, а с рН>7-щелочными.( рН-десятичный логарифм активности ионов водорода рН=-lgaH+  ,взятый с обратным знаком рН=-lgaH+).

Измерительный преобразователь автоматического рН-метра состоит из двух электродов: индикаторного(стекляного) и сравнительного (каломельного). Разность потенциалов, снимаемая с электродов , изменяется на 58 мВ на каждую единицу рН.

В связи с большим сопротивлением стекляного электрода (~109 Ом) , входное сопротивление измерительной схемы должно быть не менее 1011 Ом, при этом во избежание поляризации электродов ток не должен превышать 10-12 -10-10 А. Поэтому для измерения ЭДС пользуются компенсационными методами с использованием электронных потенциометров (см.рис.) с высокоомным входом (КСПВ) или применяют специальные высокоомные преобразователи с унифицированным выходом по постоянному току.

Поскольку измеряемая на электродах разность потенциалов зависит от температуры , необходимо стабилизировать температуру измеряемого раствора или применять дополнительные устройства коррекции.