Измерительные приборы общего назначения

Классификация измерительных приборов

Измерительные приборы предназначены для преобразования измеряемых сигналов в перемещение стрелки или пера относительно шкалы.

По метрологическому назначению приборы делятся: технические , лабораторные ,образцовые.

Технические- предназначены для работы в производственных условиях. Класс точности 0,25-6,0.

Лабораторные -для точных измерений в лабораторных условиях. В их показания вводится поправка , учитывающая изменение условий измерения. Класс точности   0.05-0.2.

Образцовые - для поверки технических и лабораторных приборов. Класс точности   0.005 - 0.05.

По виду выходного сигнала приборы бывают: показывающие , самопишущие, интегрирующие. Измерительные приборы часто бывают комбинированными. Кроме того приборы снабжаются устройствами сигнализации ,передачи данных на расстояние, регулирования.

По виду входного сигнала приборы делятся на измеряющие: пневматический сигнал ,постоянное напряжение, постоянный ток, электрическое сопротивление, взаимоиндуктивность.

Неуравновешенный мост

Входным сигналом для моста является изменение электрического сопротивления первичного преобразователя.

R            E

a                                                    b

R2                     R3

MA

к

K

R1                     и    R4

Rд

Из уравнений Киргофа , составленных для данной схемы, следует , что ток , протекающий через миллиамперметр (МА) , равен:

I=UabR1R3−R2Ræ

где К =Rпр (R1+Rд) (R2+R3) + R2R3 (R1+Rд) + R1Rд (R2+R3)

Откуда видно , что ток протекающий через прибор однозначно зависит от сопротивления датчика Rд только при условии постоянства напряжения питания Uab. Для регулировки напряжения питания в схему включается реостат R и контрольное сопротивление R4. При положении ключа К в состоянии "к" стрелка прибора должна устанавливаться на контрольном делении шкалы , отмечаемом красной чертой.

Изменение тока связано с изменением сопротивления Rд нелинейным законом, поэтому шкала прибора будет неравномерной.

Оба недостатка измерительной схемы ограничивают область применения неуравновешенных мостов , хотя в различных приборах качественного анализа ( хроматографы,газоанализаторы,плотномеры) они применяются достаточно широко.

Уравновешенный мост

Мост состоит из двух постоянных сопротивлений R1 и R3,сопротивления   R2 в виде реохорда и сопротивления первичного преобразователя (датчика)   Rд.

Е            ШК                  НП- нуль -прибор

ШК-шкала

R1               R2

НП

R3

Rпр    Rпр

Rд

Уравнение равновесия моста             R1 (Rд + 2Rпр ) = R2R3

Откуда       R д  = R2R3 / R1 - 2Rпр.  При условии постоянства температуры внешней среды (Rпр  тоже постоянно) уравнение примет вид                                                                                          :                                      R д   =  K R2  -K1.

В тех случаях ,когда колебания температуры внешней среды значительны, применяют трехпроводную схему подключения датчика.При этом одна из вершин моста переносится непосредственно к датчику ,как показано на рисунке пунктиром. Уравнение равновесия моста :

R д  + Rпр = ( R2 + Rпр ) R3 / R1

При равенстве R3 = R1  получим      R д = R2.    Откуда видно , что изменение  сопротивления проводов не вносит погрешность в процесс измерения.

Автоматический  уравновешенный   мост

В автоматических мостах движок реохорда перемещается автоматически , а не вручную. Измерительная схема уравновешенных мостов питается как постоянным так и переменным током. В автоматических мостах переменного тока решающее влияние  имеют активные сопротивления , поэтому рассмотренные ранее соотношения для мостов постоянного тока справедливы и для мостов переменного тока.

Существуют различные модификации уравновешенных мостов, но наиболее распространена модификация с линейной градуировочной характеристикой.

Rр                                                           РД

ШК                       R3

УС

6,3В

R1                                 R2

ШК-шкала

УС -усилитель

РД-реверсивный

двигатель

Rд                Уравнение равновесия:

(R д + mRp )R2 = R1 ( R3 + (1-m)Rp)

где m= l / L ,   L -длина реохорда,  l- длина левой части реохорда до движка. Величина  m  линейно зависит от сопротивления датчика ,т.е. градуировочная характеристика прибора линейная:

m=R1(R3+Rp)Rp(R2+R1)−R2RRp(R2+R1)

Логометр

Логометр - магнитоэлектрический прибор ,подвижная система которого состоит из двух рамок , расположенных под углом друг к другу и жестко скрепленных.	Угол поворота такой подвижной системы является функцией отношения силы токов в рамках:

 = f (I1  / I2 )

Постоянный магнит имеет полюс-

ные наконечники с цилиндричес-

кими выточками, центры кото-

рых смещены отностельно цент-

ра сердечника. Поэтому воздуш-

Rд    N                          S               R       ный     зазор между полюсными на-

конечниками и сердечником не-

равномерен, и , следовательно,

I1                                     I2                     изменяется и величина магнитной

индукции  В.

Вращающие моменты рамок равны:

М1 = К1 В1 I1        ,    M2 = K2 B2 I2   ,     где К -постоянные,

зависящие от геометрических размеров и числа витков рамок.

При равновесии   М1 = М2. Следовательно:

I1 / I2 = (K2 / K1)( B2 / B1)  = f ()

Поскольку    величина тока I2  постоянна , а    I1 = f(Rд) , то в конечном итоге угол поворота рамок будет функцией от сопротивления датчика , т.е.     = f ( Rд).

Ток к рамкам подводится спиральными волосками , служащими одновременно для возвращения стрелки прибора к началу шкалы при снятии напряжения питания.

Включение рамок логометра в мостовую схему увеличивает его чувствительность.

Милливольтметры

Принцип действия основан на взаимодействии рамки , по которой проходит ток , с полем постоянного магнита. Протекая по рамке , ток от датчика (термопары) образует вращающий момент

М вр =к I

Противодействующий момент создается спиральными пружинками

М пр = Е  , где Е-модуль упругости материала пружины ,  -угол закручивания. Из равенства моментов следует ,что    =К I ,       и   шкала прибора равномерная.

Схема милливольтметра

Rг

E          Rу                            Rд

Ry  -уравнительная катушка для подгонки сопротивления линии до градуировочного значения (0.6, 5 , 15 , 25 Ом). Rг - сопротивление рамки гальванометра , выполняемой из меди , а ,следовательно , его величина зависит от  температуры окружающей среды, что приводит к появлению температурной погрешности прибора. Для уменьшения ее вводят дополнительное сопротивление Rд. Rд- дополнительное сопротивление , выполненное из манганина. Предназначено для уменьшения температурного коэффициента прибора (уменьшения температурной погрешности ).

Милливольтметры выпускаются показывающие, самопишущие, с встроенными регулирующими устройствами.

Потенциометры

Потенциометрический или компенсационный метод заключается в уравновешивании неизвестной измеряемой ЭДС датчика известным падением напряжения от постороннего источника тока, которое в момент равновесия измеряется с высокой точностью.

Е                r

RK                          Rp

НП

к              и

НЭ

Ех

Достоинством потенциометрической схемы измерения по сравнению с использованием милливольтметра является то,что результаты измерения не зависят от сопротивления измерительных проводов ( а ,следовательно, от изменения температуры окружающей среды) , т.к.  в момент измерения ток в контуре датчика отсутствует.

Приборы для измерения унифицированного пневматического сигнала

Для измерения унифицированного пневматического сигнала применяются приборы,реализующие нулевой ( компенсационный) метод измерения типа ПВ. Они являются вторичными приборами пневматической системы "Старт".

1                        2                                                         31

32

F           Fп                                                    Рпит

7                              4                    5

Рвх

6          8

К рычагу 2 приложены две силы: F -развиваемая сильфоном 1 и  Fп -создаваемая пружиной. Эти силы создают на рычаге противоположно направленные моменты. Результирующий момент , равный их разности , преобразуется в перемещение заслонки 31 относительно сопла 32, которое в свою очередь преобразуется в давление , действующее на мембрану 4. Прогиб мембраны вызывает поворот рычага 5. При этом правый конец рычага тянет леску 6 , вызывая деформацию пружины 7. При этом изменяется усилие  Fп , создаваемое пружиной. Растяжение пружины происходит до тех пор пока моменты сил , действующих на рычаг 2 не уравновесятся.

На леске укреплен указатель 8 ,который перемещается относительно шкалы. Шкала прибора равномерная.

Для настройки нуля прибора имеется винт (на рисунке не показан), с помощью которого изменяется первоначальное натяжение пружины 7.

Промышленность выпускает приборы для одновременного измерения одного , двух  и трех  пневматических сигналов. Приборы самопишущие, для этого на указателе закрепляется перо.

Типы приборов:   ПВ 1.3.    ,  ПВ 10.1Э(П),  ПВ 10.2 Э(П)

Измерение  давления

Под давлением в общем случае понимают предел отношения нормальной составляющей усилия к площади , на которую действует усилие. В системе СИ за единицу давления принято давление в один ньютон на квадратный метр  Н/м2( Па-Паскаль). В практике измерений получил распространение ряд внесистемных единиц давления:                       1 ат=1 кгс/см2  =98066.5 Па,1мм.рт.ст=133.322 Па, 1мм.вод.ст =9.80665Па.

Различают давление абсолютное и избыточное. Абсолютное давление-параметр состояния вещества. Избыточное давление представляет собой разность между абсолютным и барометрическим давлением. Если абсолютное давление ниже барометрического то оно называется разряжением и определяется как разность барометрического и абсолютного (Рр =Рб -Ра).

Классификация приборов давления

Прибоы для измерения давления классифицируются по: принципу действия ,  роду измеряемой величины.

По принципу действия: 1.жидкостные ,основанные на уравновешивании измеряемого давления гидростатическим давлением столба жидкости,  2.деформационные ,измеряющие давление по величине деформации упругого элемента.

По роду измеряемой величины:

1.манометры (для измерения избыточного давления),

2.вакууметры (для измерения разряжения ,вакуума),

3.мановакууметры,

4.напоромеры (для измерения малого избыточного давления),

5.тягомеры (для измерения малого разряжения),

6. тяго-напоромеры,

7.дифференциальные манометры ( для измерения разности давлений),

8.барометры ( для измерения барометрического давления).

Жидкостные приборы

Отличаются простотой устройства и обращения, невысокой стоимостью и относительно высокой точностью измерения. В качестве рабочей жидкости применяются вода , спирт, ртуть, минеральные масла.

Для технических измерений жидкостные приборы выполняются в виде комбинированных жидкостно-механических приборов. К ним относятся поплавковые и колокольные. Класс точности этих приборов лежит в диапазоне 0.5-1.5.

U-образный  манометр

Манометр представляет собой две стекляные трубки ,заключенные в металлической защитной арматуре. При измерении требуется делать два отсчета  (по левой и правой трубке). Погрешность измерения достигает 1 мм столба жидкости, поэтому для измерения давлений меньших 10-15 мм жидкостного столба эти манометры не применяются.

Для измерения малых давлений и разряжений применяют модификацию  U-образного манометра - микроманометр с наклонной трубкой. Наклон трубки увеличивает масштаб шкалы тем больше , чем меньше угол наклона .

Р1                    Р2

Р2

Р1              b

h



P1 -P2  =hg                                                     P1 -P2 = b  g sin ,

где  -плотность жидкости, g -ускорение силы тяжести.

Поплавковый дифманометр

Поплавковый дифманометр состоит из поплавкового сосуда  1 , в котором плавает поплавок 2, перемещение которого передается на стрелку 3, и сменного сосуда 4.

P2

Для условия равновесия перепада

3             давления и гидростатического дав-

P1                                          ления столба жидкости можно

4          h1   h                                        записать:

h2             2            1            P1−P2=h2(1+D2d2)ρg

D  и d диаметры поплавкового и сменного сосудов.

Поскольку выражение в скобках постоянно для данного типа прибора то можно записать : Р1-Р2=кh2 , Сменный сосуд позволяет изменять пределы измерения.

Пределы измерения дифманометров от 400 Па  до  6*104 Па.

Колокольный дифманометр

Чувствительным элементом даного дифманометра является колокол , частично погруженный в жидкость (масло), залитую в металлический корпус . Перемещение колокола преобразуется ферродинамическим преобразователем в электрический сигнал. Узлы измерительной части прибора расположены в бачке, заполненом трансформаторным маслом , что надежно защищает эти узлы от контакта с контролируемой средой. Колокольные дифманометры предназначены для измерения очень малых давлений (разности давлений). Диапазон измерений от 40 до 400 Па.

к ИП

1               Р2   1 -ферродинамический

преобразователь

2                  2 -колокол

Р1

Деформационные  приборы

Принцип действия деформационных приборов основан на уравновешивании измеряемой величины усилиями деформации различного вида упругих элементов. Величина деформации упругого элемента преобразуется в угловое или линейное перемещение указателя по шкале прибора.

Достоинства: простота устройства и эксплуатации , портативность, невысокая стоимость, большой диапазон измерения( от нескольких ПА до 1.6*107 ПА). В качестве упругих элементов используются : трубчатые пружины, сильфоны, упругие мембранные коробки.

Манометр с трубчатой пружиной.

Наибольшее применение имеют приборы с одновитковой трубчатой пружиной _ согнутой по дуге окружности трубки эллиптического или плоскоовального сечения.

Принцип действия приборов с трубчаой пружиной основан на свойстве трубчатой криволинейной пружины с некруглым сечением изменять свою кривизну при изменении избыточного давления или разряжения внутри трубки. Перемещение свободного конца трубки преобразуется в перемещение стрелки или входное перемещение вторичного преобразователя.

В манометре с многовитковой ( геликоидальной) трубчатой пружиной плоская трубка свернута в виде цилиндрической спирали , имеющей 6-9 витков, такой манометр имеет значительно большее перемещение свободного конца , что позволяет использовать его как самопишущий .

Мембранные коробки.

Приборы с чувствительным элементом в виде гофрированных мембран , мембранных коробок и мембранных блоков широко применяются для измерения небольших избыточных давлений , разряжений и перепадов давлений.

Зависимость прогиба от давления в общем случае нелинейна. Величина прогиба зависит от давления ,геометрических параметров мембраны и модуля упругости ее материала.

Р1

Р1

Р2=0

Р2

Стабильность  характеристик мембран определяется постоянством величин эфективной площади и жесткости. Удовлетворить обоим условиям в одном элементе обычно бывает затруднительно , поэтому на практике часто применяют чувствительные элементы , имеющие некоторую эффективную площадь и нулевую жесткость. К ним относят мягкие или "вялые" мембраны. Усилие деформации обеспечивают сочетанием мягкой мембраны с цилиндрической пружиной.Примером может служить конструкция мембранного дифманометра:

1                                  1-цилиндрическая пружина

2- "вялая" мембрана

2                           Р1

Р2

Сильфонные приборы

Чувствительным элементом является сильфон. Под действием давления длина сильфона изменяется. В пределах рабочего диапазона давлений деформация сильфона приблизительно пропорциональна действующему усилию , т.е. характеристика сильфона близка к линейной. Для увеличения жесткости , уменьшения влияния гистерезиса и нелинейности часто внутрь сильфона помещают цилиндрическую пружину. Жесткость пружины обычно в несколько раз превышает жесткость сильфона , благодаря чему резко уменьшается нелинейность его характеристики.

Относительная большая величина рабочего хода сильфона позволяет применять их в регистрирующих приборах.

Р

Измерительный преобразователь типа "Сапфир"

Преобразователи предназначены для работы со вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой , регуляторами , работающими от стандартного входного сигнала 0-5 мА.

Принцип действия преобразователя основан на использовании тензоэффекта в полупроводниковом материале.

1   Давление подается в камеру  А измери-

0-5 мА                                       2   тельного блока, где преобразуется в де-

3   формацию чувствительного элемента

6                                            4   (металлической мембраны 3) и изменение

5   электрического сопротивления тензоре-

7   зисторов тензопреобразователя 2,разме-

щеного в измерительном блоке.Электрон-

А                              ное устройство 1 преобразует это измене-

ние в выходной ток.

Пленочные кремниевые тензорезисторы выполнены на пластине из монокристаллического сапфира, которая прочно соединена с металлической мембраной.

Измерительная мембрана защищена от воздействия котролируемой среды кремнийорганической жидкостью,которой заполнена внутренняя полость 4, и разделительной мембраной 5.

6 -корпус устройства, 7 -фланец.

Измерение   уровня.

Устройства и приборы ,которые служат для контроля уровня жидкостей и твердых сыпучих материалов или положения границы раздела двух несмешивающихся жидкостей в различных резервуарах , бункерах носят название уровнемеров.

Классификация уровнемеров

Основная классификация уровнемеров базируется на принципе действия их чувствительных элементов.Уровнемеры бывают: визуальные, поплавковые, буйковые, пьезометрические, гидростатические, электрические , радиационные, акустические.

Визуальные уровнемеры. Определение уровня с их помощью основано на принципе сообщающихся сосудов. Такие уровнемеры называют водомерными или указательными стеклами.Стекляная трубка помещается в защитную металлическую арматуру и снабжена запорной арматурой. Длина водомерных стекол не превышает 500 мм.

Поплавковые уровнемеры.  Чувствительным элементом является поплавок , плавающий на поверхности жидкости. С помощью системы передач поплавок связан с отсчетным устройством.Диапазон измерения уровня составляет 0-20 м.

Буйковые уровнемеры.  Чувствительным элементом является буек 1частично погруженный в жидкость и подвешенный к рычагу3 преобразователя усилия в унифицированный выходной сигнал 2.При изменении уровня в аппарате ,изменяется выталкивающая сила , действующая на буек, а, следовательно, и усилие F на входе преобразователя.Изменение усилия преобразуется в унифицированный сигнал ,который может быть либо пневматическим либо токовым. Диапазон измерения 0-16 м.Тип уравнемеров УБ-П,УБ-Э.

F        3

1                                 2                        унифицированный сигнал

1 -буек ,3 -рычаг.

2 - преобразователь усилие-уни-

фицированный сигнал

F -усилие со стороны буйка на рычаг

Пьезометрические уровнемеры. Уровнемеры основаны на методе непрерывной продувки газа через слой контролируемой жидкости. По давлению в пьезометрической линии ( трубке) судят об уровне.В состав уровнемера входят :1-пьезометрическая трубка ,2-напоромер (манометр), 3-контрольный стаканчик , 4- редуктор. Расход воздуха устанавливается в 60-100 пузырьков в минуту.

Уровнемер служит для контроля уровня агрессивных , кристаллизующихся жидкостей и пульп в открытых емкостях. Пределы измерения 250-4000 мм вод.столба.

При измерении уровня жидкостей следует учитывать возможность образования при определенных условиях статического электричества. Поэтому при контроле легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей (сероуглерод,бензол,масла) в качестве сжатого газа применяют СО2 , азот ,дымовые газы.

1                2            3                           4            сжатый воздух

Гидростатические уровнемеры. Принцип их действия основан на измерении давления столба жидкости в контролируемом объекте.

Н-Но =Р /g

Для измерения уровня различных жидкостей как в открытых так и закрытых сосудах широко используются гидростатические уровнемеры с дифманометрами.В комплект уровнемера входит сосуд постоянного уровня 2, который предназначается для создания постоянного давления в одном из колен дифманометра 3 за счет столба жидкости постоянной высоты Но.

Дифманометр измеряет

1                                                        2           разность   Н =Но -Н.

Н                                                              Но

3

Электрические уровнемеры. Из электрических уровнемеров наибольшее распространение получили эмкостные и омические. В емкостных уровнемерах используются диэлектрические свойства контролируемых сред, в омических-свойство среды проводить электрический ток.

Емкостной датчик представляет собой цилиндрический конденсатор ( труба в трубе , стержень-стенка аппарата).Емкость датчика зависит от уровня жидкости.Измерение емкости производится с помощью моста переменного тока.Для измерения уровня электропроводящих жидкостей применяются емкостные датчики покрытые изоляцией (винипластом,фторпластом).

 от генератора высокой

частоты

мА

Сх                           С                                                Диапазон измерения

лежит в пределах 0-20 м.

Омические сигнализаторы уровня . Принцип действия основан на замыкании электрической цепи источника питания через контролируемую среду. Практически омические сигнализаторы могут  быть применены для сред с проводимостью от 2*10-3 сим/м и выше.

Недостатком электрических уровнемеров является невозможность их применения в средах вязких, кристаллизующихся, дающих твердые осадки и налипающих на электроды преобразователей.

Радиационные уровнемеры.     Измерение уровня основано на поглощении -лучей при их прохождении через слой вещества. Общее поглощение излучения веществом выражается экспоненциальной зависимостью

Ix=Ioe−mx ,             где

Ix -интенсивность лучей после прохождения слоя вещества толщиной Х.    Io- начальная интенсивность излучения.

- коэффициент ослабления  -излучения ,зависящий от природы вещества.

В качестве источника излучения используются изотопы Со60 ,Сs137.

Возможны три принципиальные схемы радиационных уровнемеров:

2                                  2

1                                    2

1

рис.а                          рис.б                            рис.в

Схема "а" применяется как сигнализатор уровня ( при неподвижном излучателе 1 и приемнике излучения 2) или для измерения уровня                ( уровень со следящей системой).

При небольшом столбе жидкости ( до 1 м для легких жидкостей) можно применять схему "б".

Радиационные уровнемеры целесообразно применять для контроля в аппаратах под высоким давлением, уровня кипящих ,бурлящих, химически активных сред, вязких и липких веществ, для контроля раздела двух несмешивающихся жидкостей. Приборы нельзя применять для контроля жидкостей в производствах пищевых продуктов ,лекарств.

Диапазон измерения  0-15 м.

Ультразвуковые и акустические уровнемеры.  В этих уровнемерах используется принцип отражения ультразвуковых волн (частоты свыше 15 кГц) от границы радела жидкость -газ. В ультразвуковых используется отражение ультразвуковых колебаний со стороны жидкости ,а в акустических -со стороны газовой среды.

1 и 2 датчик и приемник ультразвуко-

вых колебаний. 3- измерительный блок

Измеряется время распространения ко-

лебаний в жидкости:

Н

 =2Н / С

где С скорость распространения

1              2               3               ультразвуковых колебаний в среде

Уровнемеры для сыпучих веществ. Для контроля сыпучих материалов могут быть применены емкостной , радиационный ,акустический уровнемеры. Кроме того , разработаны ряд специальных устройств.

Например, весовой измеритель уровня.

R            E

a                                                    b

R2                     R3

MA

к

K

R1                     и    R4

Rд

Е            ШК                НП- нуль -прибор

ШК-шкала

R1               R2

НП

R3

Rпр    Rпр

Rд

Rр                                                           РД

ШК                       R3

УС

6,3В

R1                                 R2

ШК-шкала

УС -усилитель

РД-реверсивный

двигатель

Rд                Уравнение равновесия:

(R д + mRp )R2 = R1 ( R3 + (1-m)Rp)

-

Rд    N                          S               R

I1                                     I2

Rг

E          Rу                            Rд

Е                r

RK                          Rp

НП

к              и

НЭ

Ех

P2

3

P1

4          h1   h

h2             2            1            P1−P2=h2(1+D2d2)ρg

1                        2                                                         31

32

F           Fп                                                    Рпит

7                              4                    5

Рвх

6          8

1                  1

0-5 мА                                       2

3

6                                            4                    2                           Р1

5

7

А

Р2

 от генератора высокой

частоты

мА

Сх                           С