Измерение    расхода

Расходом вещества в данный момент или мгновенным расходом называется отношение количества вещества ,протекающего за некоторый промежуток времени , к этому промежутку времени при условии , что величина последнего стремится к нулю. Различают объемный (м3 / с ) и массовый (кг / с ) расходы.

Приборы , измеряющие расход , называются расходомерами. Они могут быть снабжены интегратором , позволяющим суммировать мгновенные расходы.

В производстве чаще всего применяются следующие виды расходомеров:

1. расходомеры переменного перепада давления,

2, расходомеры постоянного перепада давления,

3. электромагнитные расходомеры,

4. турбинные расходомеры,

5. тепловые расходомеры,

6. акустические расходомеры.

Расходомеры переменного перепада давления

Измерение этими расходомерами основано на изменении потенциальной энергии ( статического давления) вещества , протекающего через местное сужение в трубопроводе. Сужающими устройствами служат нормальные диафрагмы , сопла  и трубы Вентури.

диафрагма

Сужение потока начинается до диафрагмы , затем на некотором расстоянии за ней, благодаря действию сил инерции, поток сужается до минимального сечения d2 , а далее расширяется до полного сечения трубопровода. Перед диафрагмой и за ней образуются зоны с вихревым движением.

Разность давлений Р!1 и Р!2 является перепадом, зависящим от расхода среды. Рп -остаточная потеря давления, обусловленная потерями энергии

на трение и завихрения. Величину Рп сводят до минимума , используя сопла Вентури. При измерении данным методом протекающее вещество должно целиком заполнять все сечение трубопровода и сужающего устройства, поток должен быть установившимся.

Зависимость между расходом несжимаемой жидкости и перепадом давления можно установить , пользуясь уравнением Бернулли и уравнением неразрывности струи. Объемный расход равен:

Fo=S21−(S2S1)22ρ(P1!−P2!)       , где

S1 , S2 -площади потоков в сечениях 1-1 ,2-2. r -плотность жидкости.

Для реальных потоков сжимаемых жидкостей , с учетом того , что перепад давлений измеряется у торцов сужающего устройства  DР=Р1-Р2 и, что вместо площади потока S2   используется площадь сечения сужающего устройства Sо , уравнение расхода примет вид:

Fo=αeSo2ρ(P1−P2)          ,  м3  /с

F=αeSo2ρ(P1−P2)          , кг /с

Где   a -коэффициент расхода ,безразмерная величина ,определяемая экспериментально, Fм -массовый расход.

e -поправочный множитель , учитывающий изменение плотности измеряемой среды при прохождении через сужающее устройство. Для жидкостей e=1.

Отбор давлений Р1 и Р2 осуществляется с помощью импульсных трубок ( линий). Диаметр  трубок 10-15 мм для металлических труб и 8 мм для полиэтилена. Длина соединительных линий не более 50 м.

Выбор типа сужающего устройства основан на учете факторов: потери давления в сужающем устройстве, сложность изготовления и монтажа, стоимость , длина линейного участка трубопровода перед сужающим устройством , условия износа сужающего устойства.

Меньшие потери давления , большую точность , большую износоустойчивость обеспечивают сопла.

Расходомеры постоянного перепада давления

(расходомеры обтекания)

Принцип действия основан на восприятии динамического напора контролируемой среды, зависящего от расхода, чувствительным элементом ( поплавком) , помещенным в поток. В результате воздействия потока чувствительный элемент перемещается , величина перемещения служит мерой расхода.

В момент равновесия поплавка разность давлений , действующая на него с двух сторон , остается постоянной. Поэтому расходомер получил название расходомера постоянного перепада. Наиболее распространенными приборами данного типа являются  ротаметры.

В зависимости от пределов измерения поплавок изготавливается из эбонита, анодированного алюминия, нержавеющей стали.

При перемещении поплавка вверх увеличивается кольцевой зазор между ним и стенкой трубки , в результате уменьшается скорость контролируемой среды и возрастает давление над поплавком. Из условия равновесия поплавка можно записать:

G + P1 S = P2 S + Q   , где

G  -сила Архимеда , S -сечение поплавка,  Q-вес поплавка.  Откуда:

Р1  -Р2  =  (Q -G)/ S

Так как   (Q-G)/S есть величина постоянная , то равновесие поплавка возможно только при постоянном перепаде давления  DP =const. Аналитически рассчитать шкалу ротаметра трудно, поэтому каждый ротаметр подвергается экспериментальной градуировке.

Ротаметры со стекляной трубкой работают до давления в контролируемой среде не более  6*105 н/м2 , и температуре не более 100оС.

Ротаметры с металлической трубкой снабжены электрической или пневматической дистанционной передачей и позволяют измерять расход жидкостей , находящихся под давлением до 6*106 н/м2.

Ротаметр типа РЭ.

Достоинствами ротаметров являются:

1. возможность измерения малых расходов,

2. равномерность шкалы,

3. малая и постоянная потеря давления,

4. большой динамический диапазон измерений (10:1),

5. постоянство погрешности измерения во всем диапазоне шкалы.

Стекляные ротаметры имеют диапазон измерений от 0.25 до 3000 л/ч, металлические от 25 до 16000 л/ч  (по воде).

Погрешность измерения   1.5 -2.5 %.

Электромагнитные расходомеры (индукционные)

Принцип действия электромагнитных расходомеров основан на измерении ЭДС , индуктируемой в потоке электропроводной жидкости под действием внешнего магнитного поля. Трубопровод с перемещающейся в нем жидкостью расположен между полюсами магнита перпендикулярно направлению магнитных силовых линий.

Трубопровод изготавливается из немагнитного материала ( фторпласт , эбонит). Величина ЭДС определяется из уравнения:

Е= B d v  , где

В -магнитная индукция в зазоре между полюсами , d  -внутренний диаметр трубопровода,  v- средняя скорость потока жидкости. Выражая скорость через объемный расход F0 , получим:

Е =4ВFo /pd

Электромагнитные расходомеры применяются для измерения расхода жидкостей , проводимость которых не ниже 10-5 сим/м. Существенные недостатки расходомеров с постоянным магнитным полем ( возникновение ЭДС поляризации, гальванической ЭДС, трудности усиления малых ЭДС постоянного тока ) привели к тому , что они в настоящее время применяются только  при измерении расходов пульсирующих потоков. Во всех других случаях применяются расходомеры с переменным магнитным полем .

Достоинством расходомеров являются : безинерционность , отсутствие потери давления в расходомере, независимость показаний от свойств жидкости ( плотности , вязкости) , от характера потока (ламинарный ,турбулентный). Погрешность расходомеров  (1-1.5)%. Диапазон измеряемых расходов от 0 до 5000 м3/ч.

Турбинные расходомеры

В турбинных расходомерах чувствительным элементом является турбинка ,размещаемая в потоке жидкости.Частота вращения турбинки зависит от расхода.Вращение турбинки тем или иным образом передается на отсчетное устройство.Турбинные расходомеры могут измерять расходы от 0.015 до 2500 м3/ч и обеспечивают погрешность измерения 0.5% от верхнего предела измерения.

Турбинный расходомер с индукционным преобразователем

При вращении турбинки , лопасти которой сделаны из ферромагнитного материала, в  индукционной катушке наводятся импульсы ЭДС , вследствие изменения магнитного потока ,пронизывающего катушку. Частота импульсов пропорциональна скорости вращения, а , следовательно, расходу.

Тепловые расходомеры

Принцип действия тепловых расходомеров основан на зависимости процессов теплообмена от расхода измеряемой среды. В общем случае связь между количеством тепла, отбираемым потоком от источника тепловой энергии Q ,и массовым расходом G может быть представлена уравнением теплового баланса:

Q = c G Dt  , где     с-теплоемкость потока, Dt -среднее по теплосодержанию приращение температур потока до и после нагревателя.

1                  2        1-нагреватель

2- труба

G                                                                    ИСП- источник

стабилизированного

питания

t1                                        t2                    ИП- измерительный

прибор

ИСП             ИП

Измерение расхода обычно осуществляется в функции перепада температур в условиях постоянства подводимого количества тепла. В качестве термочувствительных элементов используются многослойные дифференциальные термобатареи (как показано на рисунке) либо терморезисторы. Вторичными приборами в этих случаях служат потенциометры или мосты.

Достоинствами расходомеров являются возможность измерения расходов агрессивных , токсичных, абразивных потоков в условиях взрывоопасных производств, высоких рабочих температур, давлений.

Недостатками являются инерционность ,необходимость индивидуальной градуировки.

Погрешность измерения (1-3)%, инерционность 15-90 с для жидкостей и 250 с для газов, мощность нагрева от долей до десятков ватт.

Ультразвуковые расходомеры

Принцип действия основан на явлении смещения ультразвуковых колебаний движущейся жидкостью.Величина смещения зависит от скорости потока.

L                   В трубопроводе устанавливаются два датчика

и приемника ультразвуковых колебаний.

Время прохождения колебаний от датчика

v                                             до приемника в неподвижной среде t=L/c ,

где  с- скорость ультразвука.

В движущейся среде имеем:

t1 =L / (c+v)     -время распространения колебаний по потоку и

t2 =L / (c-v)  -    время распространения колебаний против потока.

Откуда разность           Dt = t2 - t1 » 2 L v / c2 .  Эта разность измеряется с помощью фазометра и является мерой расхода.

В качестве излучателей и приемников колебаний используются пьезоэлементы из кварца и титоната бария.

Достоинством расходомера является бесконтактный способ измерения.

Недостатками являются сложность измерительной аппаратуры, влияние на показания физических свойств контролируемой среды.

Измерение  температуры

Температурные шкалы. Классификация приборов

В нашей стране допущены к применению две температурные шкалы: термодинамическая (Кельвина) и Международная практическая. Соотношение между ними определяется формулой:      Т=t + 273,15.

В шкале Кельвина нижней границей температурного интервала служит точка , соответствующая абсолютному нулю 0К, а верхней границей - тройная точка воды 273,16 К ( температура , при которой устанавливается равновесие между тремя агрегатными состояниями воды: лед,жидкость,пар).

Международная шкала воспроизводится с помощью шести реперных точек:

точка кипения кислорода.......................-182,97

тройная точка воды................................+0.01

точка кипения воды................................+100,00

точка кипения серы.................................+444,60

точка затвердевания серебра..................+960.80

точка затвердевания золота...................+1063.10

В зависимости от принципа действия приборы для измерения температуры делятся на:

1.термометры расширения,     2.манометрические термометры,

3.электрические термометры сопротивления,

4. термоэлектрические термометры,

5. пирометры излучения.

Термометры  расширения

В них используется свойство твердых и жидких тел изменять свою длину или объем под влиянием температуры. Термометры расширения можно разделить на группы: 1. Биметаллические, 2.дилатометрические,

3.жидкостные стекляные ( от -200оС  до +900 оС).

Наибольшее распространение для измерения температуры получили жидкостные термометры . Биметаллические и дилатометрические чаще используются в различных схемах сигнализации , блокировки , управления ,чем для непосредственных измерений температуры.

Манометрические термометры

Принцип действия манометрических термометров основан на зависимости между температурой и давлением рабочего ( термометрического) вещества, которое заключено в замкнутом объеме.

Конструкция манометрического термометра состоит из манометра 1, капилляра 2 и баллона 3, представляющих герметичную систему, заполненную рабочим веществом.

Термобаллон изготавливается из нержавеющей

1         стали и имеет диаметр от 9 до 22 мм и длину от

60 до 370 мм. Капилляром служит толстостенная

2        трубка из нержавеющей стали , латуни, меди с

внутренним диаметром 0.2-0.35 мм и внешним

2.8-3.5 мм.

Длина капилляра достигает до 40м.

Манометрический термометр может быть :

газовым ,жидкостным , парожидкостным.

3           Пределы измерения температуры от-160 до 600оС.

Газовые  МТ обычно заполняются азотом , в жид-

костных используется ртуть , ксилол, толуол.

Для исключения влияния колебания атмосферного давления МТ заполняются под начальным давлением 10-20 атм.

В парожидкостных МТ термобаллон заполняется жидкостью на 2/3 объема. В качестве рабочей жидкости используются углекислота (-60-0оС) , хлористый этил(50-150оС), ацетон (50-200оС), бензол (100-250оС).

Достоинством парожидкостных манометрических термометров является то ,что изменение температуры внешней среды окружающей капилляр и манометр не влияют на их показания в отличие от газовых и жидкостных. Недостатком является нелинейность шкалы , тогда как у других типов МТ она линейна.

При эксплуатации баллон должен быть полностью погружен в контролируемую среду. Для жидкостных МТ следует учитывать разность высот установки баллона и манометра.

Манометрические термометры могут изготавливаться с преобразованием давления в электрический и пневматический унифицированные сигналы.

Класс точности 0.6, 1.0, 1.6.

Типы  ТПГ-180,ТПЖ-4, ТПР-4.

Термометры  сопротивления

Принцип действия термометров сопротивления основан на свойстве проводников изменять свое электрическое сопротивление при изменении температуры окружающей среды:

Rt =Ro(1 + a t)  ,где  a-температурный коэффициент сопротивления.

Однако измерить температуру одним термометром сопротивления нельзя. Необходим прибор , который бы фиксировал изменение сопротивления. Таким прибором может быть либо мост ,либо логометр.

Для изготовления термометров сопротивления применяется платина (-250-+1100оС) и медь (-200-+200оС).Термометры изготавливаются из проволоки (для платины диметр - 0.07мм , для меди -0.1мм), которая наматывается бифилярно на каркас из диэлектрика.

Конструкция.

1-чехол

2-клеммная

1                                                                                                       2     коробка

L

Длина рабочей части ,закрываемой защитным чехлом 1 может быть

L= 10 -3200 мм. К    ТС  может быть подключен только один  вторичный прибор. Поэтому при необходимости контроля температуры как на месте так и дистанционно пользуются сдвоенными ТС ,т.е. имеющими два чувствительных элемента в одном корпусе.

Промышленностью выпускаются термометры с определенным сопротивлением при  0оС.

ТСП                                    ТСМ

градуировка               20   21    22    50П   100П    23    24   10М   50М   100М

сопротивление,Ом   10     46   100   50      100       53   100   10       50       100

Термоэлектрические термометры

Термоэлектрический термометр состоит из термопары и измерительного прибора. Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте, заключающимся в том , что в замкнутой цепи , состоящей из двух или нескольких разнородных проводников , возникает электрический ток , если хотя бы два места соединения проводников имеют разную температуру.

А                               Спай с температурой   t называется рабо-

t o                                       t         чим (горячим) , а спай с постоянной тем-

пературой   tO  свободным  (холодным).

Термоэлектрический эффект объясняется присутствием в металле свободных электронов , число которых в единице объема различно для разных металлов. Если металл А содержит больше свободных электронов , то в спае электроны из металла А будут дифундировать в В в большем количестве , чем электроны металла В в обратном направлении. В результате между электродами возникает разность потенциалов.

Суммарная ЭДС в замкнутом контуре будет являться функцией от температуры   t   при условии постоянства  tо. Если экспериментально , путем градуировки , найти зависимость   Е = f ( t ) ,то измерение неизвестной температуры сводится к определению термоЭДС термопары.

В производственной практике наибольшее распространение получили в качестве положительного электрода: медь , хромель  , платинородий, вольфрам, для отрицательного электрода:  копель , алюмель, платина.

Для всех применяемых для изготовления термопар металлов и сплавов функциональная зависимость термоЭДС от температуры сложна и выразить ее аналитически затруднительно.

По  Гост 3044-84 допущены к применению термопары:

Тип                                    усл.обознач.             диапазон ,оС

статич. х-ки

ТВР                                                     ВР(А)-1                0 - 2500

ТВР       вольфрам - рениевая        ВР(А)-2                0 - 1800

ТВР                                                     ВР(А)-3                0 - 1800

ТПР-платинородиевая                   ПР(В)                    300 - 1800

ТПП -платинородий-платино-     ПП(S)                   0 -1600

вая

ТХА - хромель-алюмелевая          ХА(К)                   -200  - 1300

ТХК - хромель-копелевая             ХК(L)                     -200 - 800

ТМК -медь-копелевая                   МК(М)                   -200 - 100

Все стандартные термопары взаимозаменяемы.

Вид статических характеристик термопар:

Е, мв

50

ТХК       ТХА

ТПП

ТПР

0

200         600                 1200   t ,оС

Измерение температуры с помощью милливольтметра

Обычно в справочной литературе приводятся градуировочные таблицы , составленные для  to = 0оС. Чтобы в производственных условиях ввести поправку на температуру холодных спаев , применяют мостовые электрические схемы.

Rм                   -               R1

-            +

ИСП               r                      МВ    Uмв= Ет±Uмс

R2         +                R3

Rм -сопротивление выполненное из меди.

С помощью сопротивления   r  можно настраивать мост для раблты с термопарами различных градуировок.

До компенсационного моста прокладываются термоэлектродные провода , от моста до милливольтметра -медные.

Электронный автоматический потенциометр

В настоящее время выпускаются несколько типов потенциометров , отключающихся конструктивным исполнением: КСП1, КСП2, КСП3, КСП4. Упрощенная принципиальная схема потенциометра имеет вид:

а                                         РД

Rн                       Rр                             Rк

r                           ИСП

УС

б

Rм                                     Rc

-     +

ТП                                        ПП

Термопара подключается с помощью термоэлектродных проводов, концы которых крепятся к специальным клеммам внутри корпуса прибора , рядом с которыми размещена катушка  Rм  с обмоткой их медной проволоки. ЭДС термопары компенсируется падением напряжения на участке  аб.

Е = URp + URн -  URм

Введене в схему сопротивления , выполненного из меди , позволяет автоматически вводить коррекцию на изменение температуры холодных спаев. Для проверки рабочего тока к клеммам прибора подключается прецизионный потенциометр ПП , которым измеряется падение напряжения на  Rc . Оно должно быть равным   1,0186 В ± 0.3 мВ. Регулировка производится с помощью реостата   r.

На шкале автоматических потенциометров указывается градуировка термопары , предназначенной для работы в комплекте с этим прибором.

( Например,Гр.ХК).

Потенциометры могут быть одноточечными и многоточечными ( до 24).

Пирометры   излучения

Для измерения температуры выше 400оС применяются термометры , действие которых основано на измерении энергии , излучаемой нагретым телом.

Теоретическая зависимость между температурой и интенсивностью лучистой энергии излучателя установлена  только для так называемого абсолюто черного тела. Абсолюто черным телом называется такое тело , которое полностью поглощает падающую на него лучистую энергию.

Зависимость между излучаемой абсолютно черным телом энергией и его температурой выражается законом Стефана-Больцмана:

Е = s Т4    , где

s -постоянная Больцмана (4.96*10-8 ккал/м2.ч.оС4).

Зависимость интенсивности излучения на определеной длине волны

( монохроматическое излучение) от температуры характеризуется уравнением Планка:

λ=1λ−5(2λÒ−1)−1

С1 и С2 -постоянные. Для температуры ниже 4000оС справедливо уравнение Вина:

λ=1λ−5−2λÒ

Излучение реальных тел зависит не только от их температуры , но и их физических свойств , состояния поверхности , чистоты ее обработки. Поэтому измерение интенсивности излучения (полного или монохроматического ) позволяет судить лишь о так называемой условной температуре. Условная температура может быть : радиационной , яркостной , цветовой.

Радиационной - называется такая температура абсолютно черного тела , при которой полные энергии испускаемые реальным и черным телами , равны между собой.

Яркостной -называется такая температура абсолютно черного тела , при которой монохроматические яркости этих тел  при постоянной длине волны равны.

Цветовой - называется такая температура абсолютно черного тела , при которой отношение монохроматических яркостей двух длин волн у этих тел равны.

Радиационная и яркостная температуры тела всегда меньше истинной, цветовая - может оказаться больше или меньше истинной. Для измерения истинной температуры следует ввести поправку в условную температуру .Ее величина зависит от так называемого коэффициента черноты реального тела.

Яркостные пирометры

В них сравнивается яркость нагретого тела с яркостью нити накала электрической лампочки. Нить накала лампочки наблюдают на фоне нагретого тела. Когда яркости становятся одинаковыми , нить становится невидимой. Поэтому такие пирометры называются пирометрами с исчезающей нитью. Упрощенная схема неавтоматического пирометра имеет вид:

Лампа с вольфрамовой нитью сохраняет постоянной зависимость яркости нити от протекающего тока если температура нити не превышает 1400оС. Серый светофильтр позволяет расширить пределы измерения прибора. Без него предел измерения равен 800-1400оС.

Фотоэлектрический яркостный пирометр.

Оценка яркости производится с помощью фотоприемников.Модулятор обеспечивает попеременное освещение фотоприемника излучающим телом и лампой. Если яркостные температуры различны , то на выходе фотоприемника возникает переменная составляющая сигнала с частотой , равной частоте модуляции. Сигнал усиливается и измеряется с помощью измерительного прибора.

Цветовой пирометр

Принцип действия основан на измерении соотношения энергий излучения тела в лучах двух заранее выбранных длин волн. Это отношение является функцией температуры. Так как измеряется отношение интенсивностей , то показания прибора принципиально не зависят от расстояния и размеров излучающего тела. Уменьшается влияние неселективного поглощения промежуточной среды на результат измерения.

При  вращении модулятора на фотоприемник попеременно попадают излучения красной и синей спектральных яркостей. Напряжение , прпорциональное соответствующим спектральным яркостям , усиливается и преобразуется в логарифматоре в постоянный ток ,значение которого зависит от измеряемой температуры.

Радиационный пирометр.

Принцип действия основан на измерении полной энергии излучения нагретого тела.

Класс точности прибора   -  5.0.   Пределы измерения   400 -2000оС.

ИСП             ИП

Rм                   -               R1

-            +

ИСП               r                      МВ    Uмв= Ет±Uмс

R2         +                R3

а                                         РД

Rн                       Rр                             Rк

r                           ИСП

УС

б

Rм                                     Rc

-     +

ТП                                        ПП